题目编号：CS-202621

大型承压储罐爬壁式
智能超声检测机器人

技术研究与系统设计报告

爬壁移动平台　双相机焊缝跟踪　横向探头对中
相控阵/TOFD 成像　INS 时空融合

目　录

目　录	2

摘要	6

1 绪论	6

1.1 项目背景与研究意义	6

1.2 国内外研究现状	7

1.3 研究内容与技术路线	8

2 需求分析与总体架构	9

2.1 任务边界与指标分解	9

2.2 功能需求与代码映射	10

2.3 非功能需求与安全约束	11

2.4 系统总体分层架构	12

2.5 接口体系与关键数据流	12

2.6 坐标、时间基准与作业流程	13

3 爬壁底盘与运动控制	14

3.1 底盘构型与设计约束	15

3.2 永磁吸附力学与稳定性校核	15

3.3 四轮独立转向运动学与执行器分配	16

3.4 里程计、姿态与 INS 融合	17

3.5 在线路径规划与连续轨迹跟踪	18

3.6 ROS 2 控制链、模式仲裁与安全策略	19

3.7 底盘主控制器与驱动接口选型	20

4 双相机焊缝视觉系统	21

4.1 任务分解与双相机协同架构	21

4.2 相机选型与光机布置	21

4.3 成像模型、预处理与数据规范	22

4.4 Tiny U-Net 分割模型与训练目标	23

4.5 OpenCV 掩膜后处理与有序中心线	24

4.6 多焊缝候选生成与连续目标选择	24

4.7 RGB-D 三维重建与鲁棒深度采样	24

4.8 静态标定、动态外参与误差传播	25

4.9 探头横向对中与滑轨闭环接口	25

4.10 双相机信息融合、计算量与部署	26

4.11 标定、测试与现场验收流程	27

5 探头滑轨与局部视觉闭环	27

5.1 功能边界与设计指标	27

5.2 滑轨动力学与执行器容量	28

5.3 采集时刻驱动的视觉对中	28

5.4 轨迹生成与闭环控制	28

5.5 模式仲裁与安全状态机	29

5.6 直线模组与驱动设备选型	29

5.7 接口、标定与验收	30

6 相控阵与 TOFD 超声成像	30

6.1 组合检测机理与工作流程	30

6.2 RF采集与预处理	31

6.3 FMC-TFM成像	31

6.4 PWI快速预览	32

6.5 楔块折射与传播时间标定	32

6.6 TOFD深度校正、SAFT与定量	32

6.7 多模态缺陷融合与质量门控	33

6.8 相控阵采集平台典型型号	33

6.9 相控阵与TOFD探头典型型号	33

6.10 超声算法计算机与存储选型	34

6.11 标定、试验与验收	35

7 INS、时间同步与空间融合	35

7.1 成像与视觉所需的底盘数据	35

7.2 三类时间语义与统一时钟	36

7.3 设备时钟到系统时间的映射	36

7.4 时间缓冲与采集时刻插值	37

7.5 坐标系与空间变换链	37

7.6 储罐曲面坐标与地图表达	37

7.7 不确定度传播与误差预算	38

7.8 采集上下文与数据契约	38

7.9 同步设备典型方案与验收	38

8 计算设备部署与算力估计	39

8.1 部署原则与三设备边界	39

8.2 进程与任务调度	39

8.3 底盘主控制器资源预算与型号	40

8.4 视觉算力、内存与计算机选型	40

8.5 超声算力、内存访问与计算机选型	41

8.6 相机、超声与网络带宽预算	41

8.7 存储容量与数据生命周期	42

8.8 ROS 2通信、QoS与反压控制	42

8.9 故障隔离与分级降级	42

8.10 电源、散热与环境集成	43

8.11 部署验收与性能判据	43

9 物料选型与系统集成	43

9.1 系统集成原则与选型边界	43

9.2 总体物料分层与冻结状态	44

9.3 质量、重心与抗倾覆预算	45

9.4 供电、配电与保护	45

9.5 通信、连接器与线缆集成	45

9.6 防护、耦合与热管理	46

9.7 可维护性、备件与采购入场验收	46

10 软件实现与数据组织	46

10.1 软件分层与模块边界	46

10.2 ROS 2 接口与消息契约	47

10.3 任务状态机与资源互锁	47

10.4 多焊缝选择与地图记忆	47

10.5 数据目录、命名与采集上下文	48

10.6 配置、标定与模型版本管理	48

10.7 训练、导出与部署流程	48

10.8 日志、诊断与故障恢复	49

10.9 数据完整性与可复现性	49

10.10 自动测试与持续集成	49

11 实验结果与讨论	49

11.1 实验设计与证据等级	49

11.2 焊缝分割结果	50

11.3 中心线与局部定位结果	50

11.4 底盘完成性、避障与连续速度	51

11.5 FMC-TFM 与 PWI 成像结果	51

11.6 TOFD 端点与尺寸评价	52

11.7 软件成熟度与局限性	52

12 标定、试验与验收方法	52

12.1 总体原则与证据链	52

12.2 底盘吸附与运动试验	53

12.3 双相机标定与三维定位试验	53

12.4 滑轨与声学中心标定	53

12.5 超声电子与声学校准	54

12.6 时间同步与空间融合验收	54

12.7 网络与 100 m 无线控制试验	54

12.8 系统级连续检测与 50 m 爬升	54

12.9 缺陷定位 ±5 mm 与定量 ±5% 验收	55

12.10 故障注入、安全与恢复	55

12.11 不确定度、统计报告与最终判定	55

13 结论	56

参考文献	56

摘要

大型承压储罐焊缝具有空间尺度大、立壁作业风险高、曲率与表面状态变化显著等特点，传统人工超声检测依赖脚手架或高空绳索，检测效率、轨迹一致性和数据可追溯性受到限制。本文针对比赛题目提出一种爬壁式智能超声检测机器人：四轮独立转向永磁吸附底盘沿焊缝连续扫查，顶部 RGB-D 相机提供全局焊缝路径，安装于前端横向滑轨上的近距 RGB-D 相机估计探头相对焊缝的局部横向偏差；相控阵 FMC/PWI-TFM 与 TOFD-SAFT 完成互补成像，INS、IMU、里程计和滑轨编码器按采集时间配准，从而将超声指示映射到统一工件坐标。

研究基于现有 ROS 2/Gazebo、Tiny U-Net 焊缝分割、OpenCV 中心线与 RGB-D 反投影、FMC/PWI/TOFD 离线成像代码展开。本文给出系统架构、力学和运动学模型、视觉与超声算法公式、滑轨闭环、时间同步方法、计算量估算及物料选型。现有测试集中焊缝分割 Dice 为 0.9867、IoU 为 0.9737；64×64×512 FMC-TFM 基线重建耗时 1.56 s。上述结果用于证明软件链路可运行，不替代储罐实机、标准试块和法规验收。

关键词：爬壁机器人；焊缝跟踪；RGB-D；Tiny U-Net；OpenCV；相控阵；全聚焦成像；TOFD；INS；ROS 2

1 绪论

1.1 项目背景与研究意义

大型承压储罐是石油、化工、能源储运及特种设备体系中的关键承载单元，其筒壁通常由多块钢板现场拼焊形成，纵向焊缝、环向焊缝以及接管和附件连接区共同构成结构完整性的重点监测对象。储罐长期承受介质压力或液柱载荷、温度循环、风载和基础沉降，同时还可能受到腐蚀减薄、介质渗透与制造残余应力的共同影响。焊缝附近几何与组织不连续，裂纹、未熔合、未焊透、夹渣和气孔等缺陷一旦在交变载荷下扩展，可能引起泄漏、停产乃至次生安全事故。因此，ASME BPVC Section V、API 653以及焊缝自动超声检测相关国际标准均强调检测工艺、校准、扫查覆盖和结果记录的可追溯性[2-6]。

传统储罐外壁检测通常依赖脚手架、高空作业平台或绳索人员携带仪器逐点扫查。该方式能够发挥检测人员的经验判断，但在大尺度立壁上存在四类固有限制：其一，脚手架搭设和高处作业准备周期长，人员暴露于坠落、恶劣天气和危险介质环境；其二，人工手持探头难以长期保持稳定压力、耦合层厚度、扫查速度和相对焊缝姿态，重复检测的一致性受操作者影响；其三，探头轨迹、仪器波形与工件空间位置往往分散记录，后续复核和缺陷成长趋势比较困难；其四，停机窗口有限时，检测覆盖率、采样密度和作业效率相互制约。机器人化检测的核心价值因而不只是替代人员爬高，而是把运动轨迹、耦合状态、原始超声数据、图像证据和空间坐标绑定为同一条可复算的数据链。

赛事任务进一步把上述工程问题转化为系统级指标：机器人需要面向大型承压结构曲面实现自动扫查，目标爬升高度不低于50 m、无线控制距离不低于100 m，并以缺陷定位精度±5 mm和定量精度±5%作为检测目标[1]。这些指标不能由单一传感器或单一算法独立保证。50 m立壁运行要求吸附机构在失电、跨焊缝余高、局部曲率和表面污染条件下保持安全裕度；100 m无线链路要求控制安全与大带宽检测数据解耦；毫米级定位要求相机、INS、轮速里程计、滑轨编码器和超声采集卡采用统一采集时间，而不能使用网络到达时间进行事后拼接。由此，项目本质上是移动机器人、机器视觉、无损检测和时空信息融合的交叉系统。

本项目采用永磁轮式爬壁底盘承担持续吸附和大范围移动，以顶部RGB-D相机提供前方焊缝全局路径，以探头附近的近距RGB-D相机和横向滑轨形成局部对中闭环，再以相控阵和TOFD提供互补的体积检测信息。该构型把底盘的低频路径跟踪与探头的高精度横向修正分层处理：底盘不必为毫米级焊缝摆动持续横移，探头也不承担整机路径规划，从而降低运动耦合、提高扫查连续性。INS、编码器和统一时间戳把每次超声发射事件映射到储罐表面坐标，为缺陷复检、趋势比较和三维可视化建立基础。

因此，本研究具有三方面意义。理论上，它研究动态曲面条件下吸附移动、焊缝感知、探头对中与超声成像之间的误差传播关系；工程上，它形成可在ROS 2中验证并向实机迁移的模块化接口，使底盘、视觉和超声可以独立测试又能按时间戳组合；应用上，它有望减少高处暴露和重复搭架工作，提高单位时间覆盖率及数据一致性，并把一次性检测报告转化为可长期比较的数字化设备档案。需要强调的是，机器人平台只能提高检测可达性和一致性，最终缺陷判定仍必须经过标准试块标定、检测工艺评定和具备资质人员复核。

1.2 国内外研究现状

爬壁移动平台方面，国外较早围绕船体、油罐、管道和建筑表面检测开展研究，形成负压、永磁、涡流、电黏附及仿生黏附等路线。Kalra等提出的油罐检测爬壁机器人已经展示了磁吸附移动平台携带检测载荷的基本思路[7]。负压吸附适应非铁磁表面，但密封泄漏、泵耗能和噪声使其在粗糙焊接钢壁上的持续运行受到限制；永磁吸附无需持续供能，失电后仍可保有吸力，尤其适合铁磁储罐，但吸附力会随涂层厚度、锈蚀、曲率和磁路气隙快速变化。轮式机构效率高、轨迹连续，履带式机构越障与接触面积较好，而足式或模块化机构适应复杂曲面但控制和机构复杂度更高。现有研究已经证明爬壁检测的可行性，尚需在高载荷超声组件、跨焊缝余高、线缆拖曳、失效回收和长距离通信条件下建立完整安全裕度。

焊缝视觉跟踪经历了从灰度阈值、边缘与Hough变换，到激光结构光，再到语义分割、关键点检测和时序网络的发展。传统OpenCV方法运算量小、几何含义明确，在光照可控且焊缝对比度稳定时容易部署；结构光能够直接恢复坡口或焊缝截面，但会增加光机标定、遮挡和反光处理要求。深度学习方法通过学习纹理与上下文增强了对锈蚀、飞溅、划痕和不均匀照明的鲁棒性。Li等将深度网络用于检测机器人焊缝识别与跟踪[8]，Yang等针对激光视觉焊缝图像采用深度学习去噪以改善强噪声条件下的特征提取[9]。国内相关研究在网络轻量化、复杂弧光抑制和焊缝特征提取方面进展较快，但从数据集内精度到现场稳定控制仍存在域偏移：钢板反光、耦合液、污渍、相机振动、深度空洞和焊缝交叉均可能使单帧像素中心线失效。

面向检测机器人，视觉结果还必须从“识别到了焊缝”提升为“输出可控制、可定位的三维轨迹”。单目图像能够给出像素误差，却难以直接消除安装高度、储罐曲率和相机姿态变化的影响；RGB-D或结构光可利用相机内参和深度值完成反投影，再通过手眼外参转换到机器人表面坐标。工程上通常保留深度学习分割与传统几何后处理的组合：网络生成焊缝概率图，形态学闭运算和连通域分析去除噪声，骨架化与图搜索形成有序中心线，最后按深度有效率、曲率和置信度进行门控。对于十字或T形交汇处，还需要结合机器人行驶方向和历史轨迹选择连续焊缝，而不是简单取面积最大的连通区域。本项目采用顶部与探头位置双相机分工，正是为了分离较远距离路径预测和近场探头对中两种不同尺度的视觉任务。

超声检测方面，常规脉冲回波方法设备成熟，但固定声束对缺陷取向较敏感。相控阵超声通过阵元延时实现电子扫查、偏转与聚焦，ISO 13588对焊缝自动相控阵应用给出了通用要求[4]。Holmes等系统提出对全矩阵采集数据进行后处理的全聚焦思想：每个阵元依次发射、所有阵元接收，再对成像区域各像素按传播时延叠加，实现全区域虚拟聚焦[10]；随后角度波虚拟源等方法扩展了复杂焊缝中的成像路径[11]。TFM分辨率和离线复算能力较强，但FMC数据量及N²P级延时求和计算量较大；平面波成像以较少发射角换取采集效率，适合在线预览，但角度数、旁瓣和覆盖之间需要折中。ISO 23864已将自动TFM及相关技术纳入焊缝超声应用框架[6]。

TOFD利用缺陷上下端点产生的衍射波到达时间估计缺陷高度，对裂纹高度定量具有几何优势，ISO 10863规定了焊缝TOFD检测的一般应用要求[5]。其局限包括近表面和底面盲区、横波或模式转换干扰、探头间距与楔块延迟敏感以及弱衍射端点识别困难。因此，工程系统通常不会把PAUT/TFM与TOFD视为相互替代：前者提供较直观的区域成像和多角度覆盖，后者补充端点高度信息，两者通过共同的扫查坐标和时间基准进行证据融合。对于移动机器人，耦合层波动、探头姿态和速度变化还会改变信噪比，必须同步记录耦合质量、滑轨位置和原始RF，而不能只保存渲染后的图像。

从系统集成现状看，许多研究分别在爬壁机构、焊缝识别或超声成像单项上取得良好结果，但把三者组合后仍面临实时性和计量链断裂问题。视觉计算机的图像时间、底盘控制器的INS/里程计时间、超声采集卡的硬件触发时间和滑轨编码器时间若不统一，即使各模块自身精度较高，也会在运动条件下产生空间错配。ROS 2的分布式通信、QoS和组件化机制适合组织多计算设备，但安全闭环不能依赖非确定性网络，原始采集时间也不能被消息接收时间覆盖[12]。当前发展趋势是将实时安全控制、在线轻量推理、原始数据高速存储和离线高质量重建分层部署，并通过硬件时间戳、标定版本和任务索引实现可追溯融合。

综合来看，国内外研究已经分别提供了磁吸爬壁、深度焊缝识别、自动相控阵、TFM和TOFD的技术基础，但面向大型储罐的完整系统仍存在四个共性缺口：长距离立壁运行的安全冗余不足；复杂交汇焊缝下的连续目标选择与地图记忆不足；动态探头外参、耦合状态和超声采集时刻未被统一建模；算法数据集指标与标准试块、真实储罐和法规验收之间缺少闭环。本项目的研究重点不是再孤立提出一种识别网络，而是围绕上述缺口建立双相机分级视觉、横向探头滑轨、PAUT/TOFD互补成像以及INS时空融合的一体化实现链路。

1.3 研究内容与技术路线

（1）建立四轮独立转向永磁吸附底盘模型，并把前端横向探头滑轨纳入 ROS 2 控制与安全状态机。

（2）采用同型双 D405 分工：顶部相机生成三维焊缝路径，探头相机在近场输出米制横向误差。

（3）以 Tiny U-Net 完成焊缝区域分割，以 OpenCV 完成掩膜清理、骨架主路径提取、相机标定和 RGB-D 反投影。

（4）实现 FMC-TFM、PWI 相干复合、TOFD B/D 扫与 SAFT，并以相控阵和 TOFD 互补定位及定量。

（5）设计底盘主控、视觉算法机和超声算法机的分层部署，建立 INS/滑轨状态的采集时刻配准。

2 需求分析与总体架构

2.1 任务边界与指标分解

根据现有代码，系统任务不是单纯生成焊缝图像，而是完成“移动到检测区域—连续识别焊缝—选择应跟踪的中心线—驱动探头横向对中—同步采集超声—把检测结果写回任务坐标”的闭环。任务输入包括目标位姿或连续参考曲线、任务编号、设备启停命令及检测参数；任务输出包括底盘时序轨迹、焊缝候选与选择结果、探头对中误差、FMC/PWI/TOFD 图像和指示、环境地图以及可复算的原始数据索引。

比赛提出的爬升、通信、定位和定量指标需要分解到机械、电控、感知、成像及计量链。代码仓库能够证明算法和接口的可运行性，但不能直接替代 50 m 立壁、100 m 金属环境通信、标准试块和真实储罐验收。因此本章把“软件已实现”“接口已预留”和“必须实机定型”分开描述。

| 需求 | 技术分解 | 验证边界 |
| --- | --- | --- |
| 自动扫查 | 吸附底盘、焊缝路径、速度规划、探头耦合与断点续扫 | 现有为仿真和软件链路；曲面实机待验证 |
| 爬升 ≥50 m | 附着/防滑/倾覆安全系数、失电保持、供电与回收 | 必须分级立壁实测 |
| 无线 ≥100 m | 控制与大数据分流、外置天线、断链停车 | 必须在金属储罐多径环境实测 |
| 定位 ±5 mm | 相机标定、INS/编码器同步、探头声学中心和超声网格 | 标准试块与坐标链联合验收 |
| 定量 ±5% | 声速、楔块延迟、PCS、端点识别和重复扫查 | 现有合成数据不能作为现场结论 |
| 连续焊缝跟踪 | 顶部三维参考曲线、连续轨迹刷新、曲率限速与横向误差反馈 | 已完成单目标/连续曲线仿真；真实曲面与相机在线发布待联调 |
| 多焊缝与障碍记忆 | 候选线去重、行驶方向评分、换线滞回、焊缝/障碍持久化地图 | 纯算法测试和 ROS 2 冒烟链路已覆盖；长期漂移待实机验证 |
| 探头局部对中 | 采集时滑轨位置、米制横向误差、限位/归零/置信度/watchdog | mock 电机闭环已实现；真实直线电机、反向间隙和耦合载荷待标定 |
| 检测数据可追溯 | task_id、sample_index、硬件采集时间、标定版本、原始 RF 与上下文绑定 | 消息与存储字段已定义；采集卡硬件时钟映射待接入 |

2.2 功能需求与代码映射

系统功能按底盘运动、视觉感知、多焊缝决策、探头执行、超声成像和时空配准六条链路划分。各链路既可独立测试，又通过 ROS 2 消息中的采集时间、task_id 和 sample_index 组合为一次检测任务。表中状态依据当前 code 目录及配套测试给出。

| 功能域 | 功能实现依据 | 核心处理与输出 | 当前实现边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘运动与避障 | 在线规划、四轮控制与里程计模块 | 单目标或连续曲线输入；A* 绕障、平滑、弧长重采样、曲率限速及轨迹跟踪，输出 TimedTrajectory、cmd_vel 和状态 | 规划与控制仿真已完成；永磁吸附裕度和实机驱动需验证 |
| 双相机焊缝视觉 | Tiny U-Net、中心线提取与 RGB-D 几何模块 | 概率图、掩膜、骨架、有序中心线和相机/机器人表面坐标三维曲线 | 单帧与目录推理已实现；连续相机流、标定求解器和 ROS 发布节点待集成 |
| 多焊缝选择与地图 | 多焊缝跟踪、目标管理与地图记忆模块 | 按距离去重，结合置信度、行驶方向、横向可达性、前视位置和历史 ID 评分，输出选择结果、ProbeAlignment 与持久化地图 | 算法测试和 ROS 2 管理节点已实现；曲面全局地图仍按 odom 平面展开 |
| 探头滑轨执行 | 滑轨闭环、安全门控与驱动适配层 | 归零、位置、保持、停止和跟踪模式；置信度、消息年龄、死区、单步修正、软行程、限位及 watchdog 门控 | mock 驱动已闭环；真实 CAN/RS-485/脉冲驱动接口待按电机型号实现 |
| 相控阵与 TOFD | 相控阵波束形成、TOFD、信号处理与数据接口模块 | FMC-TFM、PWI 相干复合、TOFD B/D 扫、SAFT、端点候选和尺寸报告 | 离线归档数据链已实现；在线采集卡驱动、耦合监测和法规判级不在现有代码内 |
| INS 与采集同步 | 状态融合、采集上下文与时间缓冲模块 | 100 Hz 融合里程计；按采集时刻插值 odometry、IMU 和滑轨状态，输出 InspectionContext 与 timing_valid | 软件插值和 5 ms 门限已实现；PTP、相机/采集卡硬件时钟映射需实机测量 |

底盘规划器的模式 1 接收单一目标位姿，模式 2 将 nav_msgs/Path 中的离散点视为一条连续参考曲线而非逐点停靠命令。规划链先连接无碰撞区段，对受阻部分执行八邻域 A*，再进行安全平滑和等弧长重采样；速度上限同时满足全局限速、横向加速度约束 v≤√(a_lat/|κ|)以及前后向加减速约束。该设计与顶部相机持续刷新焊缝曲线的工作方式相匹配。

探头闭环采用职责隔离：视觉计算机只给出采集时刻的米制横向误差和置信度，seam_tracking_manager 负责多焊缝选择，probe_rail_controller 才拥有把高层误差转换为 LinearMotorCommand 的权限。若候选坐标系错误、里程计时间不匹配、深度/点数不足或置信度过低，管理器不发布新的有效对中量；若有效视觉更新超过 0.25 s 未到达，滑轨控制器保持当前位置。

超声功能当前定位为可复算的离线成像内核。它能够读取 FMC/PWI 归档和 TOFD NPZ/MAT 数据，执行带通、解析信号、延时求和、相干因子、深度校正和端点配对，但尚未实现具体采集卡的实时驱动。因此总体架构必须为硬件触发、原始 tick、耦合状态、设备故障和本机高速落盘保留接口，而不能假定现有命令行程序已经等同于在线检测设备。

2.3 非功能需求与安全约束

实时性采用分级约束。电机使能、急停、吸附异常、滑轨限位和驱动器故障属于底盘本地安全闭环，不依赖视觉或超声计算机的网络响应；轨迹规划、焊缝选择和探头对中属于在线控制链；FMC-TFM 高质量重建和完整数据归档允许异步或离线完成。当前参数中底盘融合状态目标频率为 100 Hz，滑轨 mock 状态与控制更新为 100 Hz，探头相机建议 640×480@30，视觉对中消息最大年龄 0.15 s，同步上下文最近原始样本偏差门限为 5 ms。上述数值是软件联调初值，最终应依据相机曝光、网络抖动、电机响应和扫查速度重新整定。

| 约束类别 | 系统要求 | 代码中的落实方式 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全独立性 | 任何高负载算法失效不得解除吸附、急停、限位和制动 | 视觉只发布特征；滑轨控制器执行限幅、归零、故障和 watchdog；规划器执行硬边界碰撞检查 | 断网、进程崩溃、过期消息、限位和驱动故障注入 |
| 时间确定性 | 使用采集时刻而非接收时刻配准 | Header、capture_stamp、InspectionContext、offset 和 timing_valid；最大最近样本偏差 5 ms | PTP 锁定、相机/采集卡 tick 映射、匀速往返时空间误差 |
| 坐标一致性 | 长度统一为 m、角度为 rad，跨设备保留 frame_id | base_surface、odom、相机 optical frame、动态滑轨外参和 TF | ENU/NED、轴向、深度对齐、滑轨正方向及声学中心标定 |
| 可追溯性 | 图像、RF、轨迹和算法结果可按任务及样本复算 | task_id、sample_index、设备序列号、原始 tick、模型/标定版本和原始路径 | 断点续扫、重复检测、版本回滚和报告复核 |
| 降级运行 | 置信度或同步失效时停止自动修正但保留原始数据 | 无效选择不发布 ProbeAlignment；滑轨转 HOLD；timing_valid=false 禁止定量空间融合 | 误检、丢帧、时钟漂移、深度空洞和超声丢通道 |

2.4 系统总体分层架构

图 1 系统总体分层架构与信息流

系统按安全实时性、计算负载和数据带宽分为底盘执行层、视觉感知层、超声检测层及任务数据层。底盘主控制器运行轨迹规划、运动控制、里程计/INS 融合、环境记忆、时间上下文服务和滑轨安全控制，拥有电机使能、吸附监测、急停、限位和 watchdog 的最终权限；视觉计算机管理两台 D405，完成 RGB-D 对齐、Tiny U-Net 推理、OpenCV 中心线、三维投影和候选发布；超声计算机连接采集卡，完成原始 RF 接收、在线预处理、FMC/PWI/TOFD 成像和归档。

通信同时包含控制面、状态面和数据面。ROS 2/DDS 传递 TaskCommand/TaskState、轨迹、里程计、IMU、滑轨状态、焊缝候选、对中误差、设备状态及低带宽预览；双相机原始视频、FMC 全波形和 TOFD RF 优先在各自算法机本地落盘，必要时通过独立高速链路传输。这样可避免大数据突发阻塞底盘控制，也使无线链路下降时仍能由底盘本地执行减速、保持或停车。

推荐采用三设备部署：设备 A 为底盘实时主控，设备 B 为视觉算法机，设备 C 为超声采集与成像机。双设备备选方案仅允许把 B、C 合并，设备 A 的安全闭环仍独立；合并前必须同时施加双相机 30 Hz、GPU 推理、采集卡吞吐、成像和磁盘写入压力，验证控制消息延迟、丢帧率、显存、USB 控制器和磁盘带宽均有余量。

2.5 接口体系与关键数据流

接口采用“高层目标—受控执行—时间上下文—结果归档”四类契约。消息字段尽量表达物理量和采集语义，不把像素误差、网络到达时间或设备私有 tick 直接送入执行器。当前 wcr_planning_msgs 已定义任务、设备、轨迹、焊缝候选、地图、滑轨和同步上下文消息，为后续在线节点提供统一边界。

| 数据链 | 主要接口 | 关键字段/处理 | 实现状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务与设备编排 | TaskCommand、TaskState、DeviceCommand、DeviceState、InspectionState | task_type、task_id、enable/acquire、ready/fault 和状态原因 | 消息已定义；统一任务管理节点待实现 |
| 底盘轨迹 | /wcr/target_pose 或 /wcr/reference_curve → /wcr/planned_trajectory → /cmd_vel | odom 坐标、弧长、曲率、期望速度和完成状态 | 规划、控制和仿真链已实现 |
| 视觉到探头 | /wcr/weld_seam_candidates → /wcr/weld_seam_selection → /wcr/probe_alignment | 采集时间、camera_frame、task_id、sample_index、三维点、置信度和采集时滑轨位置 | 选择与接收端已实现；视觉 ROS 发布端待实现 |
| 滑轨执行 | /wcr/probe_rail/command、/state、/wcr/linear_motor/command | 模式、目标位置、速度/加速度、归零、限位和 fault_code | 控制器与 mock 驱动已实现；实机驱动待适配 |
| 时间上下文 | /wcr/inspection_context 服务 | 按 stamp 插值 odometry、IMU、rail state，并返回三路 offset 与 timing_valid | 服务和插值测试已实现 |
| 环境地图与避障 | /wcr/obstacles、/wcr/environment_map、/wcr/mapped_obstacles | 焊缝 ID、观测次数、圆/矩形障碍、revision 和持久化 JSON | 增量合并、保存/恢复及规划器输入已实现 |
| 超声采集与结果 | 采集卡驱动接口、InspectionContext、原始 RF/图像/报告文件 | 硬件 tick、统一时间、PCS、声速、楔块延迟、滑轨/位姿和标定版本 | 离线文件接口已实现；在线 ROS/驱动接口待实现 |

视觉控制数据流为：彩色与深度对齐帧经分割和骨架主路径提取得到一条或多条有序中心线；利用相机内参、深度邻域中值及动态滑轨外参生成 base_surface 中的米制候选；seam_tracking_manager 按图像采集时刻查询融合里程计，结合行驶方向和历史地图选线，并只把选中焊缝的 lateral_error_m 发送给滑轨控制器。该链路要求 header.stamp 始终表示图像采集时刻。

超声数据流为：采集卡为每条 TOFD A 扫或每组 FMC/PWI 发射事件保留硬件时间戳，映射到统一时基后调用 GetInspectionContext；服务返回同一时刻的融合位姿、IMU 和滑轨编码器状态。只有 timing_valid、设备状态、标定版本和耦合检查均有效时，成像结果才允许进入定量空间拼接；否则仍保存原始 RF、映射参数和失败原因，供离线复算。

2.6 坐标、时间基准与作业流程

系统定义 base_surface：+X 为机器人前进方向，+Y 为机器人左侧，+Z 离开钢壁；probe_rail_joint 正位移沿 +Y。odom 是单次任务内连续的局部惯性坐标，工件坐标由任务起点和储罐几何建立。相机采用 optical frame（+X 图像右、+Y 图像下、+Z 光轴前），超声声学中心通过滑块、楔块和探头外参连接到 base_surface。所有长度使用 m、角度使用 rad、时间使用 s/ns。

图 2 双相机、横向滑轨与超声探头布置

对任一采集时刻 t，中心线点由 P_odom=T_odom←base(t)·T_base←camera(q(t))·P_camera 转换到任务坐标，其中动态外参满足 T_base←camera(q)=Trans[a_base(q−q_ref)]·T_base←camera(q_ref)。因此探头相机必须使用图像采集时插值得到的滑轨位置 q(t)，不能使用推理完成或消息到达时的“当前编码器值”。超声声学中心同理使用采集时滑轨位置和经标定的 center_y_at_reference_m。

完整作业流程分为七个阶段：（1）建立 task_id，加载相机、滑轨、探头和材料标定版本；（2）底盘自检、吸附确认、滑轨归零，并验证 PTP/chrony 锁定和设备序列号；（3）顶部相机输出前方三维焊缝曲线，规划器生成连续速度轨迹；（4）探头相机输出多焊缝候选，管理器结合运动方向和地图选择目标，滑轨在安全门控下局部对中；（5）超声采集卡按空间或时间间隔触发，并为每条扫描记录 InspectionContext；（6）环境地图累计焊缝和障碍，原始数据、图像、轨迹与报告按 sample_index 归档；（7）到达终点后停止采集、保持滑轨并保存地图，异常时则执行减速、保持、急停或人工接管。

TaskCommand、TaskState 和 InspectionState 已为上述状态机提供消息结构，但当前代码尚无统一任务编排节点。近期集成应优先实现 IDLE—WAITING_DEVICES—EXECUTING—PAUSED_MANUAL—COMPLETED/FAILED/CANCELED 的状态转换，并把相机 ready、超声 ready、滑轨 homed、timing_valid、manual_takeover 和 emergency_stop 作为进入或退出自动检测的显式条件。

3 爬壁底盘与运动控制

本章面向大型承压储罐外壁检测场景，对爬壁底盘的机械构型、磁吸附安全裕度、四轮独立转向运动学、状态估计、在线规划和分层控制进行统一建模。理论模型与机器人描述、四轮运动控制、里程计、在线规划、磁吸附仿真、状态融合及扩展卡尔曼滤波等工程模块相对应。文中数值若来自 YAML、Xacro 或节点默认参数，均视为当前仿真/联调基线；整机质量、磁力、摩擦系数、驱动额定值和安全系数仍须由实机试验定型。

3.1 底盘构型与设计约束

底盘采用四轮独立驱动、四轮独立转向（4WID-4WIS）与永磁吸附相结合的构型。四个轮组在底盘坐标系 base_link 中呈矩形分布，既可执行纵向爬行、横向平移和原地转向，也可在焊缝曲线附近连续改变合速度方向。该全向能力能够把底盘的宏观循迹和前端滑轨的局部探头对中解耦：底盘保持稳定低速通过，滑轨只补偿焊缝相对探头声学中心的小范围横向误差，从而减少滑轨频繁到达软限位的概率。

现有模型以 225 mm×225 mm 基体、25.4 mm 轮半径和轮心坐标 (±0.1125 m, ±0.1125 m) 为初值；前端探头滑轨的机械行程基线为 -0.10～0.10 m。仿真模型定义四个磁轮吸附点和两条辅助磁条，并依据各吸附点到钢壁的量测间隙，在底盘局部负法向施加距离相关吸力。该做法支持水平面、斜面和竖直壁面共用一个模型，但其目标是验证力方向、吸附点分布和失磁趋势，不等同于永磁回路的有限元计算。

机械设计应围绕低重心、短悬臂和可维护性展开。电池、驱动器与底盘主控靠近壁面布置，顶部相机和线缆支架的质量矩应计入抗倾覆校核；探头滑轨位于运动前端，其横移会改变整机重心和法向载荷分配，因此最不利工况不是滑轨居中，而是探头位于端部、机器人加减速且耦合剂导致轮面摩擦下降的组合工况。四轮磁吸附应尽可能具备单轮跨越焊缝余高时的载荷再分配能力，辅助磁条不能形成刮碰焊缝或妨碍转向的刚性最低点。

表 3-1 底盘代码参数与工程属性

| 参数 | 当前配置 | 参数来源 | 工程属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘长×宽 | 0.225 m×0.225 m | 底盘几何联调参数 | 仿真几何初值，实机按结构图复核 |
| 轮半径及轮心 | r=0.0254 m；x,y=±0.1125 m | 运动学与里程计标定参数 | 运动学关键标定量 |
| 整机质量 | 3.0 kg | 质量仿真参数 | 仅为仿真初值，不作为选型载荷 |
| 磁吸力 | 单轮 60 N；单磁条 35 N | 质量仿真参数 / 接触仿真参数 | 仿真最大值，须用拉脱试验替换 |
| 轮面摩擦 | μ1=μ2=0.9 | 接触仿真参数 | 干燥仿真值；湿润耦合剂工况需实测 |
| 探头滑轨行程 | -0.10～0.10 m | 滑轨机械联调参数 | 机械初值；限位、软限位和线缆余量需联调 |

3.2 永磁吸附力学与稳定性校核

设第 i 个永磁吸附点的最大法向力为 F_i,max，实时间隙为 d_i；辅助磁条合力为 F_aux。当前 Gazebo 插件在全吸力间隙 d_f 与释放间隙 d_r 之间采用指数衰减，指数为 p，故总有效法向吸附力可写为

FN= ΣFi,maxαi+Faux,αi=dr-didr-dfp	(3-1)

式（3-1）对应当前磁吸附仿真逻辑：量程传感器给出各吸附点的最近表面距离，插件沿底盘法向施力。实际永磁体的力-间隙曲线受磁路、钢板厚度、曲率、涂层和局部焊缝余高影响，实机应以测得的 F_i(d) 曲线替换指数近似，并对传感器盲区和离壁跳变设置滞回。

当壁面相对水平面的倾角为 β，机器人沿壁面的切向加速度为 a_t，线缆、软管及探头拖曳的最不利切向合力为 F_c 时，防止沿壁面下滑的充分条件为

μeffFN≥Ss(mg sin β + m|at| +Fc+Fdrag)	(3-2)

其中 μ_eff 为湿润钢壁、轮面材料与耦合剂共同决定的等效摩擦系数，S_s 为抗滑安全系数。对于竖直壁面 β=π/2，重力完全进入切向载荷；因此不能使用干燥地面摩擦系数 0.9 直接证明爬壁安全。应在最小钢板厚度、最大涂层、最大曲率、轮面污染和耦合剂充分润湿条件下测量 μ_eff，并把线缆弯曲反力纳入 F_c。

除抗滑外，还需防止底盘法向脱离。若外部扰动产生离壁方向分力 F_lift，法向安全条件为

FN≥Sn(mg cos β +Flift)	(3-3)

考虑重心离壁距离 h、有效支承半宽 b/2、外部力 F_j 的力臂 h_j，以及滑轨横移 q 引起的重心横向偏移 y_G(q)，绕最危险支承边的抗倾覆条件可统一写成

ΣFili≥So(mg sin β h + ΣFjhj+ mg cos β |yG|)	(3-4)

式（3-4）要求逐个校核上、下、左、右四条支承边，而不是只使用总吸力。建议原型阶段以 S_s、S_n、S_o 均不小于 2 作为设计起点，并通过静态拉脱、湿壁匀速、制动、单轮跨焊缝、滑轨端位和断电保持试验修正；最终安全系数应由整机风险评估、比赛规则和实际失效后果共同确定。永磁吸附属于被动安全屏障，但转向过程中局部气隙增大仍可能使单点吸力骤降，因此控制器应同时监测间隙、姿态、轮速差和驱动电流，不能仅依赖“永磁体不断电”。

3.3 四轮独立转向运动学与执行器分配

在 base_link 坐标系中，设底盘速度向量为 ξ=[v_x,v_y,ω_z]^T，第 i 个轮心位置为 r_i=[x_i,y_i]^T。刚体平面运动使轮心线速度等于底盘平移速度与角速度叉乘项之和：

vi=vx-yiωzvy+xiωz	(3-5)

每个轮组的目标转角 δ_i 与驱动角速度 Ω_i 由轮心速度方向和幅值确定：

δi= atan2(vy,i,vx,i),Ωi=vx,i2+vy,i2ri	(3-6)

四轮独立转向控制器按式（3-5）和式（3-6）把底盘速度指令分解为四路转向位置与四路轮速命令。为减少转向机构跨越大角度，代码在 |δ_i|>π/2 时将转角平移 π 并反向轮速，使轮胎接地点的速度向量保持不变。该等价变换可写为

δi,c= wrap(δi),Ωi,c=Ωicos(δi-δi,c)	(3-7)

若任一轮速超过允许角速度 Ω_max，控制器按统一比例 λ 缩放所有驱动轮速度，以保持瞬时运动方向与曲率：

λ = min(1,Ωmaxmax |Ω),Ωi,cmd= λΩi,c	(3-8)

当前代码中的 Ω_max 由电机名义转速与传动系数计算，但该表达式需在电机、减速器和驱动器型号冻结后重新核对单位与减速比。实机还应增加转向速度/加速度约束、低速角度保持和换向滞回，否则 v_i 接近零时 atan2 对噪声敏感，可能造成轮组来回摆动。推荐在 ||v_i||<ε_v 时保持上一有效转角，并仅将 Ω_i 平滑收敛至零。

轮速和转角也可反推底盘速度。对纯滚动约束，第 i 个轮组满足 r_iΩ_i=[cosδ_i, sinδ_i, -y_i cosδ_i+x_i sinδ_i]ξ。将四轮方程堆叠为 b=Aξ，并引入按打滑程度设置的权重矩阵 W，可得加权最小二乘正解：

ξˆ=ATWA-1ATWb	(3-9)

当前仿真里程计采用对称四轮条件下的显式求和式，计算量较小；式（3-9）更适合实机，因为可根据驱动电流异常、轮速残差或磁间隙异常降低某一轮的权重，并可通过残差 ||Aξ̂-b|| 识别打滑。轮半径 r_i、轮心坐标和转向零位应分别标定，禁止把四轮机械误差强制设为同一数值。

3.4 里程计、姿态与 INS 融合

轮式里程计订阅 joint_states，根据四轮驱动角速度和转向角求得 base_link 下的 v_x、v_y、ω_z，再转换到 odom 坐标系。设机器人平面位姿为 η=[x,y,θ]^T，其连续时间运动学模型为

η˙=cos θ-sin θ0sin θcos θ0001vxvyωz	(3-10)

当前节点按 joint_states 的消息时间戳计算 Δt，并采用前向欧拉积分：

ηk=ηk-1+η˙k-1Δt	(3-11)

节点发布 nav_msgs/Odometry，并广播 odom→base_link；reset_odometry 服务可将积分原点清零。实机中必须先检查时间戳单调性、消息字段完整性与 Δt 合理范围，遇到时间跳变、关节名称缺失或过长采样间隔时应拒绝积分而非直接累加。欧拉法在 100 Hz 左右和低速工况下误差可控，但对急转向可采用中点积分，并对 θ 做角度归一化。

为抑制轮胎打滑和曲壁运动引起的漂移，工程配置使用 robot_localization 扩展卡尔曼滤波器，将轮式 odometry 的 x、y、v_x、v_y、ω_z 与 IMU 的姿态、角速度和线加速度融合。其离散状态与观测模型可概括为

xk= f(xk-1,uk) +wk,zk= h(xk) +vk	(3-12)

Kk=Pk-HkTHkPk-HkT+Rk-1	(3-13)

状态融合联调阶段采用 100 Hz 更新频率、0.05 s 传感器超时阈值、局部里程坐标作为世界坐标，并在检测到时间跳变时复位。由于机器人附着在曲面上，IMU 的 roll/pitch 不应简单压成二维零值；当前 two_d_mode=false 是合理起点，但轮式里程计本身仍是局部切平面模型。储罐曲率较大或路径跨度较长时，应由姿态估计构建壁面局部切平面，或者将检测轨迹映射到储罐圆柱坐标。Q、R 协方差必须依据静止 Allan 方差、轮速标定与湿壁打滑数据重新估计，现有矩阵只能作为联调初值。

3.5 在线路径规划与连续轨迹跟踪

在线规划模块支持单目标模式和参考曲线模式。规划器只接受 odom 坐标，在 0.03 m 网格上对圆形或矩形障碍进行膨胀，然后执行八邻域 A* 搜索、视线裁剪、迭代平滑、按弧长重采样及速度规划。对规划阶段，障碍膨胀半径为机器人包络半径、静态安全裕度和允许跟踪误差之和：

ρplan=rrobot+msafe+etrack= 0.25 m	(3-14)

其中 0.18 m、0.02 m 和 0.05 m 分别为联调阶段采用的机器人包络半径、静态安全裕度和允许跟踪误差。执行期碰撞检查使用 ρ_safe=r_robot+m_safe=0.20 m，以避免把允许跟踪误差重复计入即时停机判定。这些数值应根据包含滑轨、相机、线缆和探头的最大外廓重新测量；若滑轨横移显著改变包络，可按 q 动态更新左右不对称的碰撞轮廓。A* 的评价函数为

f(n) = g(n) + h(n), h(n) =∥pn-pg∥2Δg	(3-15)

式中 g(n) 为累计栅格代价，h(n) 为欧氏启发项，Δ_g 为网格分辨率。代码对斜向移动使用 √2 代价，并禁止穿越两个被占据正交邻格的角点。若直线段无碰撞则直接采用直连路径；搜索后再以碰撞检测保真的视线裁剪减少折点。规划器限制最大网格数 250000、最大展开节点数 200000，超过边界时返回失败而不是无界占用计算资源。

重采样后的路径以有限差分估算曲率 κ，并同时受最大线速度、最大横向加速度和前后向加减速约束。曲率限速关系为

vκ(s) = min(vmax,alat,maxmax(|κ(s)|, ε))	(3-16)

当前参数 v_max=0.13 m/s、a_lat,max=0.18 m/s²、最大加速度 0.12 m/s²、最大减速度 0.16 m/s²、最小巡航速度 0.035 m/s。它们用于低速仿真与算法联调；实机上限应由吸附抗滑裕度、超声采样间距、耦合稳定性和制动距离共同决定，而不能只按电机能力设置。

轨迹跟踪器在联调阶段以 50 Hz 运行，将当前位置投影到弧长轨迹，并采用随速度增加的前视距离 L。当前 L_0=0.045 m、T_L=0.30 s：

L =L0+TLvd	(3-17)

设投影点为 p_d、前视点航向为 ψ_d、当前位姿为 (p,ψ)，控制器在世界坐标中叠加切向前馈和受限位置反馈，再转换到 base_link：

vw=vccos ψsin ψ+satve(position error)	(3-18)

ωz=satωmax(vcκd+Kψwrap(ψd- ψ))	(3-19)

代码还按 odometry 时间戳对 v_c 实施加速度/减速度斜坡，并在位置误差不超过 0.015 m、航向误差不超过 0.03 rad 时判定到达。在线障碍更新会触发重规划；若机器人当前位置已进入安全膨胀区，或相邻执行位置之间的线段被新障碍截断，规划器立即发布取消并停止执行。这一软件停机链仍需在底盘驱动层设置独立超时与硬急停，避免 ROS 2 节点或网络故障后维持最后一帧速度。

3.6 ROS 2 控制链、模式仲裁与安全策略

底盘控制链由任务/视觉层、在线规划器、轨迹跟踪器、逆运动学节点、ros2_control 控制器和电机驱动器组成。规划器输出 TimedTrajectory 和状态，位置控制器输出 /cmd_vel；inv_kin_controller 将其转换为 driving_velocity_controller 与 steering_position_controller 的四通道命令。joint_state_broadcaster 回传轮速和转角，odometry 与 EKF 形成状态反馈。前端 probe_rail_position_controller 独立控制 probe_rail_joint，使探头局部对中不会绕过底盘速度约束。

控制融合层对平移合速度和角速度统一限幅。设输入命令为 u=[v_x,v_y,ω_z]^T，则限幅后的平移量为

vcmd= min(1,vmaxvx2+vy2)vxvy,ωcmd= clip(ωz)	(3-20)

控制模式至少区分自动轨迹、人工点动、暂停保持和急停四种状态，并遵循急停优先、人工接管高于自动、失联归零的仲裁规则。人工输入可覆盖前进、后退、横移、转弯和原地旋转；任何来源进入底层前均须经过式（3-20）的统一限幅。每条速度命令还应携带来源、序号、采集时刻和有效期，底盘主控仅执行未过期且来源获授权的命令。

安全链应同时部署软件和硬件措施。软件侧包括命令看门狗、里程计/IMU 新鲜度检查、倾角和磁间隙阈值、轮速残差、驱动故障码、规划碰撞检查、滑轨限位与超声耦合状态；硬件侧包括常闭急停回路、驱动使能切断、安全绳或防坠机构、断电吸附保持和独立声光告警。对超时 Δt_cmd>T_wd、严重失磁、姿态越界或通信断开，应先将轮速目标置零并保持合理转向角，随后切断驱动使能；不得依赖上位机继续发布零速度。

表 3-2 ROS 2 底盘控制链及当前实现边界

| 层级 | 主要软件/接口 | 当前实现 | 实机补充项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务与规划 | wcr_planner；目标、曲线、障碍 | A*、平滑、限速、重规划、取消 | 任务状态机与障碍传感器接入 |
| 轨迹控制 | position_controller；TimedTrajectory→Twist | 50 Hz 前视跟踪、误差反馈、加减速限制 | 延迟测试、湿壁增益与故障降级 |
| 执行器分配 | inv_kin_controller；Twist→8 轴命令 | 四轮转向逆解、轮速同比限幅 | 转向零位、死区、换向滞回与电机限值 |
| 状态估计 | odometry + robot_localization | 轮式积分、odom/TF、100 Hz EKF 配置 | 时间同步、协方差标定、曲面坐标模型 |
| 吸附仿真 | wcr_magnetic_adhesion | 六吸附点、距离衰减、底盘法向施力 | 磁力试验、间隙传感器、失磁告警 |
| 底层驱动 | ros2_control forward controllers | 速度/位置接口和 joint_states | CAN/EtherCAT 驱动、硬看门狗、急停与 STO |

3.7 底盘主控制器与驱动接口选型

底盘控制不宜与视觉和超声推理共用唯一计算机。视觉 GPU 满载、图像拷贝或采集卡驱动抖动不应影响吸附安全和速度看门狗，因此推荐采用“ROS 2 工业主控 + 实时运动控制器/伺服驱动”的两级结构。上层负责规划、状态机、TF、诊断、日志与网络通信，运行 Ubuntu 22.04/ROS 2 Humble 或项目统一版本；下层负责电机电流/速度环、编码器采样、限位、急停和命令超时。

ROS 2 底盘主控推荐研华 UNO-137 V2 系列的 Intel Atom x6413E 配置或同等级无风扇工业计算机，配置不少于 8 GB 内存和 128 GB 工业 SSD，并提供双千兆以太网、隔离串口及可扩展 CAN。该等级处理器足以承担 50 Hz 轨迹控制、100 Hz EKF、规划和记录，同时可通过 PREEMPT_RT 或线程优先级降低调度抖动。型号最终确认前应验证 Linux 驱动、上电自启动、-20～60 ℃环境能力、9～36 V 供电适配、振动固定方式和接口隔离；若所选机型不原生提供 CAN，应使用隔离 PCIe/USB-CAN，而非无隔离开发板。

实时运动控制器可采用 STM32H743/H753 工业化控制板，利用定时器编码器接口、CAN-FD/FDCAN、硬件看门狗和足够的 PWM/ADC 资源连接四个驱动轮、四个转向轴及滑轨驱动器。若电机驱动器支持 EtherCAT 并需要亚毫秒多轴同步，可由带 EtherCAT 主站能力的 x86 主控直接管理伺服；否则采用 CANopen/CiA 402 或厂商明确公开的 CAN 协议。转向轴应使用绝对编码或上电回零，驱动轮至少提供增量编码，滑轨必须具备原点、正负限位和机械止挡。

表 3-3 底盘控制硬件建议与验收指标

| 对象 | 推荐方案 | 主要接口 | 关键验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROS 2 底盘主控 | UNO-137 V2 x6413E 或同等级工业无风扇计算机 | 双 GbE、隔离串口、扩展 CAN、DI/DO | 50/100 Hz 节点长期无超时；P99 控制周期和启动恢复可测 |
| 实时运动控制器 | STM32H743/H753 工业化控制板 | FDCAN/CAN、编码器、PWM、ADC、硬看门狗 | 命令超时自主归零；急停和限位不依赖 ROS 2 |
| 轮/转向驱动 | 带编码反馈的闭环直流或伺服驱动 | CANopen 或 EtherCAT；STO/使能 | 低速无爬行；八轴时间一致；故障码可诊断 |
| 滑轨驱动 | 闭环直线电机/丝杠伺服，独立原点与双限位 | CAN/RS-485/脉冲；编码器 | ±0.10 m 基线行程内可控；失联保持/停止策略可验证 |
| 安全回路 | 常闭急停、驱动使能切断、防坠与独立告警 | 硬接线 DI/DO，必要时安全继电器 | 单故障下可停止驱动且永磁吸附保持 |

仿真接口层曾采用 1000 Hz 更新设置，但该设置并不证明通用 Linux 主机能够稳定完成 1 kHz 实时闭环。实机宜把电流环和速度环放在驱动器或 MCU 内，上层 ROS 2 保持 50～100 Hz 的轨迹与状态闭环；只有在采用 PREEMPT_RT、锁定 CPU、完成总线周期测量并验证 P99.9 抖动后，才提高主机控制频率。最终验收应记录命令到轮速响应延迟、八轴同步误差、急停时间、最大制动距离、失联停机时间、磁间隙变化和湿壁轨迹误差，形成可追溯的底盘安全参数集。

4 双相机焊缝视觉系统

本章构建顶部前视相机与探头局部相机协同的焊缝视觉系统。顶部相机负责较大视场内的焊缝发现、三维轨迹重建和底盘前视引导；探头相机随横向滑轨运动，在超声探头附近测量焊缝相对声学中心的局部偏差。两路视觉共享分割与几何处理方法，但使用独立的设备身份、内参、畸变、深度比例和外参，最终在统一采集时刻和机器人表面坐标系中融合。

4.1 任务分解与双相机协同架构

单相机同时承担前视规划和探头精对中时，安装位置、视场范围与测量精度相互制约。顶部相机需要观察机器人前方较长焊缝并覆盖底盘宽度，适合采用倾斜前视布置；探头相机则需要靠近钢壁、垂直向下观察焊缝与探头中心，适合采用短工作距离和较小视场。双相机将宏观轨迹与局部执行误差分离，可在底盘低速连续运动时由滑轨消除剩余横向偏差。

表 4-1 双相机角色、输入与输出

| 角色 | 安装与视场 | 核心输入 | 主要输出 | 失效后的控制响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶部主相机 | 机器人顶部居中、向前倾斜，覆盖前方焊缝和底盘宽度 | 对齐的彩色/深度帧、相机标定、机器人位姿 | 候选焊缝、三维中心线、前视方向与置信度 | 短时保持上一可靠轨迹；持续失效则减速并停车 |
| 探头局部相机 | 滑块上随探头横移，光轴近似垂直钢壁 | 局部彩色/深度帧、采集时滑轨位置、声学中心标定 | 横向误差、目标滑轨位置、局部几何置信度 | 保持滑轨位置，禁止无依据追踪；必要时暂停超声采集 |

双相机通过硬件序列号或不可重复的设备标识绑定角色，启动时校验分辨率、帧率、标定版本和时间戳域。数据链只在彩色与深度尺寸一致、深度已对齐到彩色、采集时间有效且相应外参可用时生成三维结果。算法完成时刻仅用于性能统计，几何变换必须使用曝光或深度采集时刻。

4.2 相机选型与光机布置

两路相机均建议采用 RealSense D405。其外形约 42 mm×42 mm×23 mm、质量约 60 g，标称工作距离约 0.07～0.50 m，具备全局快门和近距离双目深度能力。相比面向中远距离的深度相机，D405 更符合储罐壁面近场、紧凑安装和低质量负载要求；两台使用同一 SDK 也可减少驱动、标定记录和部署环境的差异。相同型号并不意味着两台相机可以共享内参或深度比例，每台设备都须独立标定和归档。

顶部相机建议以 1280×720、30 帧/秒作为采集起点，光心位于钢壁上方约 0.20 m并向前倾斜约 35°；探头相机建议以 640×480、30 帧/秒作为起点，光轴近似沿钢壁法向，图像上方与机器人前进方向一致。这里的分辨率、角度和工作距离属于机械设计初值，最终值应依据真实视场、USB 带宽、深度有效率和焊缝定位误差确定。

表 4-2 相机选型和装机约束

| 项目 | 顶部相机 | 探头相机 | 工程判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视场目标 | 覆盖机器人前方轨迹与全宽 | 覆盖探头中心及滑轨局部可达范围 | 焊缝在最不利姿态下仍保留有效边界 |
| 工作距离 | 优先落入近距深度有效区中段 | 避开最小测距边缘并防止探头遮挡 | 有效深度比例和三维误差满足验收阈值 |
| 机械防护 | 刚性支架、遮光、线缆应力释放 | 可更换保护片、防耦合剂和拖链 | 防护结构不得进入双目基线视场 |
| 标定管理 | 独立内参、外参和设备标识 | 独立内参、参考外参、滑轨轴和声学中心 | 任何支架、保护窗或分辨率变化后重新标定 |

保护窗会引入折射、反射和双目纹理变化，因此不能只以机械防护合格作为验收依据。应在实际保护片材料、厚度、倾角、补光、耦合剂污染和焊接强光条件下分别测量深度孔洞率、跳点率和中心线三维误差。若深度质量不足，控制系统必须进入保持或停车状态，不允许仅凭二维中心线直接驱动滑轨。

4.3 成像模型、预处理与数据规范

对每台相机，彩色成像采用针孔模型。设空间点在相机坐标系中的坐标为 P_c，像素齐次坐标为 p，内参矩阵为 K，则有

sp=KPc,K=fx0cx0fycy001	(4-1)

其中 s 为尺度因子，f_x、f_y 为像素焦距，c_x、c_y 为主点。实际处理先读取当前流配置下的内参和畸变系数，再对中心线像素去畸变。彩色与深度帧必须在同一像素坐标中对齐，否则把彩色中心线直接索引原始深度图会形成系统性横向偏差。

输入图像按长边等比例缩放至 192×192 网络画布，剩余区域补零，推理后再去除填充并恢复到原始分辨率。该 letterbox 过程保留焊缝几何比例，避免非等比例缩放改变中心线方向和宽度。归一化采用训练阶段相同的通道顺序和统计量；曝光、白平衡、补光与保护窗状态应写入采集元数据，以便分析域偏移。

图 3 双相机焊缝识别、三维重建与探头对中流程

4.4 Tiny U-Net 分割模型与训练目标

焊缝区域分割采用轻量 U-Net。编码端由四级下采样构成，每级使用两次 3×3 卷积、GroupNorm 和 SiLU 激活；解码端通过双线性插值恢复分辨率，并与对应编码特征拼接。以基础通道数 8 部署时，模型约含 39 万参数，单通道输出为每个像素的 logit。跳跃连接保留细粒度边界，GroupNorm 对小批量训练和边缘部署更稳定。

像素 i 的焊缝概率由 Sigmoid 函数得到

pi=11+e-zi	(4-2)

训练损失由二元交叉熵与软 Dice 损失组成。交叉熵约束逐像素分类，Dice 项缓解焊缝像素占比小导致的类别不平衡：

LBCE=-1Ni=1Nyilnpi+1-yiln1-pi	(4-3)

LDice=1-2iNpiyi+εiNpi+iNyi+ε	(4-4)

L=wbLBCE+wdLDice	(4-5)

现有独立测试集包含 223 幅图像，分割 Dice 为 0.9867、IoU 为 0.9737、像素准确率为 0.9946，全部样本均生成有效中心线；对称中心线误差均值为 3.32 像素，中位数为 1.72 像素，5 像素内采样点占 92.10%。这些结果证明当前数据域内的链路可运行，但不能代表储罐现场强反光、锈蚀、涂层、耦合剂和焊缝类型变化下的最终性能。部署前应补充目标域数据并按设备、焊缝类型和工况分层划分训练、验证和独立测试集。

4.5 OpenCV 掩膜后处理与有序中心线

推理概率图经阈值化得到二值掩膜。OpenCV 使用椭圆结构元执行闭运算，以连接窄小断裂并填补局部孔洞。设二值集合为 M、结构元为 B，闭运算写为

Mclose=M⊕B⊖B	(4-6)

随后进行八连通域统计，删除面积低于阈值的噪声区域。单焊缝模式保留最大连通域；多焊缝模式保留所有有效区域，并限制最大候选数以避免噪声造成计算量突增。每个区域采用 Zhang-Suen 细化获得单像素骨架；当扩展模块不可用时，以两阶段迭代细化获得等价结果。

骨架像素构成八邻域加权图，水平和竖直边的长度为 1，对角边的长度为 √2。对无分支骨架，两次最短路径搜索可近似得到图直径；对存在交叉或分支的骨架，则枚举有限数量端点对，计算路径长度与端点弦长之比，并保留直线性和长度满足要求的候选。候选路径经过方向统一、滑动平均和按弧长等距重采样，得到适合三维投影和控制的有序点列。

预测中心线 P 与标注中心线 G 的评价采用双向最近点平均距离，避免只从单侧评价造成长度截断不敏感：

DsymP,G=12pPmingG∥p-g∥2P+gGminpP∥g-p∥2G	(4-7)

4.6 多焊缝候选生成与连续目标选择

当图像中出现平行焊缝、交叉焊缝或邻近结构边缘时，视觉层不应直接输出单一中心线。系统先以连通域和分支路径生成至多若干条空间独立候选，再以双向中心线距离进行去重。若候选间的对称距离小于最小分离阈值，则视为同一条焊缝的重复表达；反之保留为独立候选。

候选 j 的选择分数综合分割置信度、与机器人前进方向的一致性、滑轨横向可达性、位于机器人前方的程度、与上一帧目标的连续性以及地图中既有焊缝身份：

Sj=wcCj+wdDj+wrRj+wfFj+whHj	(4-8)

其中各项均归一化到 0～1。机器人前进时优先选择位于前方且切向方向一致的候选，后退时相应翻转前视判断；滑轨已接近软限位时，超出可达范围的候选被强惩罚。为避免交叉点处频繁跳线，只有新候选得分超过当前目标并持续若干帧，或当前目标失效时才切换。每次选中的焊缝以稳定身份写入地图，并记录三维中心线、置信度、观测时刻和已检测状态。

4.7 RGB-D 三维重建与鲁棒深度采样

对去畸变后的归一化像素坐标 x_n、y_n 和光轴深度 d，中心线点在相机坐标系中的三维坐标为

Pc=dxnyn1=du-cxfxv-cyfy1	(4-9)

单个深度像素容易因钢板反光、弱纹理或保护窗污染形成孔洞和跳点。系统在中心线像素邻域内筛选有效量程数据，以中位数作为深度，并以中位绝对偏差衡量局部离散程度：

dk=medianDk,mk=medianDk-dk	(4-10)

只有邻域有效点数、深度范围和局部中位绝对偏差均满足阈值时，该中心线点才进入三维曲线。平面试验可用点到钢壁基准平面的距离进一步门控；储罐曲面工况应改用点到标定圆柱面或局部曲面模型的距离。三维结果保留原二维索引和断点标记，避免把深度缺失区错误连接成连续焊缝。

4.8 静态标定、动态外参与误差传播

相机外参描述相机坐标到机器人表面坐标的刚体变换。顶部相机采用固定外参；探头相机安装在横向滑轨上，其平移随采集时滑轨位置 q 变化。设参考位置为 q_0、滑轨单位轴向为 a_b，则

Pb=RbcPc+tbcq	(4-11)

tbcq=tbcq0+abq-q0	(4-12)

内参采用平面棋盘格或高精度标定板多姿态求解，外参可利用机器人表面坐标已知的靶点和透视位姿估计获得，再以多姿态联合优化降低单帧误差。探头相机还需标定滑轨轴方向、零位、比例系数、反向间隙及超声声学中心相对参考位置的偏置。保护窗、焦距设置、分辨率、安装支架或滑块结构改变后均须重新标定。

设标定参数和观测量组成随机向量 ξ，其协方差为 Σ_ξ，三维点函数为 g。对小扰动可用一阶雅可比矩阵传播不确定度：

ΣP≈JΣξJT,J=∂g∂ξ	(4-13)

式（4-13）中的转置采用真正的上标结构。深度噪声通常随距离增大而放大，外参角度误差还会乘以相机到目标的距离，因此顶部相机的远端三维误差可能明显高于近端。验收应同时报告均值、标准差、95% 分位和最大误差，并分别评估横向误差、沿焊缝误差和法向误差。

4.9 探头横向对中与滑轨闭环接口

探头相机获得机器人表面坐标系中的局部焊缝点后，以有效点横向坐标的中位数估计焊缝横向位置。设滑轨参考位置处的声学中心横坐标为 y_0，图像采集时滑轨位置为 q(t_c)，则声学中心位置、横向误差和目标位置为

yprobe=y0+qtc,ey=medianyseam-yprobe	(4-14)

qtarget=clipqtc+ey,qmin,qmax	(4-15)

视觉输出给滑轨控制器的数据建议包括：采集时刻、任务与样本序号、目标焊缝身份、当前滑轨位置、横向误差、目标位置、有效三维点数、几何置信度和有效期。控制器还应执行消息新鲜度、归零状态、正负限位、软行程、单周期最大修正、死区和速度限制检查。置信度不足、时间无效或候选跳变时保持当前位置，不把零值误认为“焊缝恰好居中”。

探头相机随滑轨运动，因此式（4-12）和式（4-14）中的 q 必须取图像采集时刻的插值值。若使用推理完成时刻的编码器位置，滑轨速度为 v_q、总延迟为 Δt 时，会产生近似横向偏差 v_qΔt；在快速修正或网络拥塞时该误差可能超过机械重复定位误差。

4.10 双相机信息融合、计算量与部署

顶部相机和探头相机在重叠区域内可能同时观察到同一焊缝。先把两条三维曲线变换到同一机器人表面或局部地图坐标系，再按弧长邻近关系关联。若两路估计可视为近似独立，位置融合可按协方差加权：

Σf-1=Σt-1+Σp-1,Pf=ΣfΣt-1Pt+Σp-1Pp	(4-16)

其中下标 t、p、f 分别表示顶部相机、探头相机和融合结果，矩阵逆与转置均采用 Word 上标排版。实际两路误差可能因共享标定板、共同机器人位姿或相同钢壁反光而相关，因此初期工程实现可采用置信度门控和一致性检查，不应在未知相关性下过度缩小融合协方差。若两路三维曲线距离超过阈值，应保留冲突状态并请求重新观测。

以 192×192 输入、基础通道数 8 的网络估算，单帧约 0.474 GMAC；双相机各 30 帧/秒时，网络部分约为 28.4 GMAC/s。若一次乘加按两次浮点运算计，理论需求约 56.9 GFLOP/s。再考虑深度对齐、图像恢复、OpenCV 后处理、三维投影、数据拷贝和至少四倍工程余量，持续算力预算仍低于 0.25 TFLOP/s，但 USB 稳定性、内存带宽、温度和端到端尾延迟比模型参数量更可能成为瓶颈。

表 4-3 视觉计算机资源预算与验收建议

| 项目 | 估算或建议 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 分割网络 | 约 39 万参数；单帧约 0.474 GMAC | 以导出模型逐层统计并与运行时分析器交叉核对 |
| 双流网络负载 | 两路各 30 帧/秒时约 56.9 GFLOP/s | 记录稳定频率、P50/P95/P99 推理延迟和丢帧率 |
| 工程算力预算 | 含预处理、后处理与四倍余量时不低于 0.25 TFLOP/s | 连续运行 2 h，监测降频、显存、内存和温度 |
| 推荐平台 | Jetson Orin NX 16 GB 工业载板或同等级边缘计算机，NVMe 不低于 512 GB | 同时接入两台相机，验证 USB 重连、掉帧和电源波动 |
| 数据接口 | ROS 2 发布特征和状态，原始图像优先本机短期缓存 | 检查时间戳、帧身份、有效期和网络拥塞降级 |

视觉计算机负责双相机采集、分割、中心线、RGB-D 三维转换和置信度评价，不直接拥有底盘或滑轨驱动权限。底盘主控制器根据消息新鲜度、安全状态和执行范围决定是否采用视觉结果。视觉链路的端到端延迟应满足

Ttotal=Tcapture+Tinfer+Tgeometry+Ttransport≤Tvalid	(4-17)

有效期 T_valid 由底盘速度、滑轨速度、允许定位误差和制动距离共同确定。系统验收不能只看平均帧率，应记录采集到控制采用的 P95/P99 延迟、时间同步误差、图像丢帧、深度有效率、三维横向误差、多焊缝选择正确率、目标切换次数以及失效后的停车或保持响应。

4.11 标定、测试与现场验收流程

双相机系统按“单机几何、滑轨几何、算法精度、动态同步、现场鲁棒性”五层完成验收。第一层分别标定两台相机的内参、畸变和深度比例；第二层标定顶部固定外参、探头参考外参、滑轨轴和声学中心；第三层使用独立标注集评价分割、中心线与三维点；第四层在底盘和滑轨运动时验证采集时刻插值；第五层在真实钢板、曲率、锈蚀、涂层、强反光、耦合剂、保护窗污染和不同照明下测试降级策略。

表 4-4 双相机视觉系统关键验收指标

| 类别 | 指标 | 建议报告方式 | 失败响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二维识别 | Dice、IoU、中心线对称距离、多焊缝选择正确率 | 按焊缝类型与工况给出均值、95% 分位和最差值 | 降低置信度并请求重观测 |
| 深度质量 | 有效深度比例、孔洞率、局部离散程度 | 按距离、反光和污染等级分层统计 | 保持轨迹或停车，禁止盲目横移 |
| 三维定位 | 横向、切向和法向误差 | 独立靶点或高精度测量基准，报告偏差和重复性 | 重新标定或限制工作区 |
| 动态同步 | 相机、滑轨、位姿的采集时刻偏差 | 匀速和往返运动下比较静态与动态误差 | 拒绝过期结果并保持滑轨 |
| 系统实时性 | P95/P99 端到端延迟、丢帧率、重连恢复时间 | 双流连续运行和故障注入 | 减速、暂停采集或停车 |

最终定型阈值应由探头允许偏心、超声声束宽度、滑轨重复定位精度、底盘速度和比赛验收要求共同反推。视觉输出必须包含有效性和不确定度，不以一条无质量标记的中心线代替完整测量结论。

5 探头滑轨与局部视觉闭环

本章面向安装在机器人前端的横向探头滑轨，建立机械负载、运动规划、视觉对中、安全门控和驱动接口的完整闭环。滑轨只补偿焊缝相对超声声学中心的局部横向偏差，底盘负责沿焊缝方向的连续运动，两者通过采集时刻、任务身份和坐标系约束协同。

5.1 功能边界与设计指标

滑轨轴线垂直于机器人前进方向，建议有效行程为200 mm级，联调速度上限0.03 m/s、加速度上限0.20 m/s²。滑块承载局部相机、相控阵或TOFD探头架、耦合供给和拖链，其机械包络不得削弱底盘磁吸附安全裕度。对中目标不是追求最高速度，而是在探头允许偏心范围内保持低振动、低背隙和可重复的声学中心位置。

表 5-1 滑轨子系统需求与验收量

| 指标 | 设计起点 | 工程含义 | 定型方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效行程 | 约200 mm | 覆盖底盘两侧局部焊缝偏差，同时保留软限位余量 | 按最大焊缝偏差、探头宽度和拖链余量复核 |
| 重复定位 | 目标不大于±0.5 mm | 应明显小于探头允许偏心和声束有效宽度 | 多位置双向往返不少于30次 |
| 速度/加速度 | 0.03 m/s；0.20 m/s² | 限制耦合扰动和机器人重心瞬态变化 | 满载往返并记录P95跟踪误差 |
| 负载 | 按探头、相机、支架、管线总质量乘1.5裕量 | 包含横向惯性、拖链和曲壁附加载荷 | 端位、立壁和湿润工况联合试验 |
| 安全 | 原点、双硬限位、软件行程、机械止挡 | 任一单点故障不得导致越程或持续运动 | 断线、粘连、编码器异常和通信超时注入 |

5.2 滑轨动力学与执行器容量

设滑块及随动部件等效质量为m，滑轨方向速度和加速度分别为q的导数与二阶导数，丝杠等效黏性阻尼为b，摩擦和拖链合力为F_f，储罐曲面造成的重力投影为mg sinγ，则驱动力需求为

Freq= mq¨+ bq˙+Ff+ mg sin γ	(5-1)

采用滚珠丝杠时，丝杠导程为p、传动效率为η，电机侧所需转矩和转速近似为

Tm=Freqp2πη,nm=60q˙p	(5-2)

电机选型应同时校核连续转矩、峰值转矩、转子惯量匹配、最高转速、垂直壁面端位保持和温升。若采用自锁性不足的滚珠丝杠，失电时仍应依靠驱动制动、机械摩擦或独立保持机构阻止探头自由滑移；不得把软件保持指令视为断电保持。

5.3 采集时刻驱动的视觉对中

探头相机随滑块移动，外参平移项随采集时滑轨位置q变化。设参考位置为q₀、滑轨单位轴向为a_b、参考外参为T₀，则动态外参为

Tbc(q) = Trans[ab(q -q0)]T0	(5-3)

局部三维焊缝点的横向坐标中位数记为y_w，参考位置处探头声学中心为y₀。采集时刻t_c的横向误差及目标位置为

ey=yw- (y0+ q(tc)),q*= sat[q(tc) +Keey]	(5-4)

编码器位置必须按图像采集时刻插值，而不是使用推理完成或消息到达时的当前位置。若滑轨速度为v_q、总延迟为Δt，错误使用当前值引入的横向误差近似为v_qΔt。视觉消息至少携带采集时刻、目标焊缝身份、采集时滑轨位置、横向误差、目标位置、置信度、有效点数和有效期。

5.4 轨迹生成与闭环控制

位置命令先经过软行程和单步修正限制，再由梯形或S形速度规划生成连续目标。以位置误差e_q和速度误差为反馈，执行器控制量可写为

uq=Kpeq+Kdeq˙+Ki∫eqdt	(5-5)

积分项仅在驱动器允许且完成抗饱和设计时启用。对中误差处于死区时保持当前位置；超出死区但视觉结果有效时，每周期修正不超过10 mm联调上限；到达软限位后应请求底盘横移或重新规划，而不是持续积分顶住限位。速度和加速度限制应在命令生成层与驱动器层各保留一次。

5.5 模式仲裁与安全状态机

滑轨状态至少包括禁用、回零、位置、焊缝跟踪、保持和急停。跟踪命令只有在已回零、无故障、时间有效、置信度达标且运动方向未触发限位时才被接受。视觉结果超过0.15 s联调年龄阈值时拒绝本次修正，连续0.25 s没有新的有效结果时进入保持；这些时间参数最终应根据端到端延迟和底盘速度重新定型。

motion_allowed = homed ∧ ¬fault ∧ timing_valid ∧ limits_clear ∧ confidence_ok	(5-6)

表 5-2 滑轨状态、进入条件与安全动作

| 状态 | 进入条件 | 执行动作 | 退出/故障动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁用 | 上电、维护或人工禁止 | 切断运动使能，保留状态监测 | 通过自检后允许回零 |
| 回零 | 驱动就绪且回零路径安全 | 低速寻找原点并建立坐标 | 超时或限位逻辑矛盾则故障 |
| 位置/跟踪 | 已回零、无故障、命令新鲜 | 限速限加速度移动并监测编码器 | 视觉超时转保持，越限位则停止 |
| 保持 | 目标到达、视觉短时丢失或暂停 | 维持当前位置并禁止继续积分 | 有效命令恢复或人工停止 |
| 急停 | 驱动故障、双限位矛盾或外部急停 | 立即停止并撤销自动跟踪 | 人工确认和重新自检后复位 |

5.6 直线模组与驱动设备选型

以下型号用于建立可采购的典型范围，具体行程、导程、负载、编码器和防护配置随订货代码变化，必须以最终数据手册和样机测试为准。优先选择集成滚珠丝杠与导轨的紧凑模组，以降低自制平行度和预紧误差。

表 5-3 典型直线模组型号对比

| 典型型号 | 结构特点 | 本项目适配性 | 建议结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| HIWIN KK40系列 | 滚珠丝杠与线性导轨一体化，提供多种导程和行程配置 | 紧凑、刚度较高，便于配置200 mm级有效行程；需核对端部长度和润滑防护 | 优先候选，适合首台工程样机 |
| THK KR20系列 | 一体式LM导轨执行器，截面紧凑，精度等级和行程可配置 | 机械品质高，适合低背隙对中；成本和交期通常较高 | 高精度替代方案 |
| IAI RCP6-SA4C | 窄体电动滑台，控制器、编码器和运动参数体系完整 | 集成度高，调试方便；需核对200 mm行程下总长、质量和开放通信接口 | 快速集成候选 |

表 5-4 典型滑轨电机与驱动方案

| 典型型号/系列 | 反馈与接口 | 优势 | 限制与选择建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Oriental Motor AZM46 + AZD系列 | 42 mm级闭环步进，机械绝对式多圈位置检测；驱动器有脉冲、网络等版本 | 掉电后位置管理和回零便利，低速定位适合滑轨 | 确认所选驱动器的CANopen或EtherCAT版本及Linux主站兼容性；优先候选 |
| IAI配套RCON/PCON控制器 | 与RCP6执行器配套，位置表和现场总线选件较完整 | 执行器与驱动责任边界清晰，故障码和调试工具成熟 | 供应商生态绑定较强，采购前确认原始位置/时间戳访问能力 |
| 松下MINAS A6 50 W级伺服 | 增量或绝对编码器，EtherCAT/脉冲等驱动版本 | 动态响应和调速范围更高，适合较重探头架 | 电机和驱动体积、成本较高；仅在负载或速度需求增加时采用 |

综合考虑体积、200 mm级行程、低速定位和工程可获得性，建议首选KK40级模组配42 mm闭环绝对式步进；若项目更重视整套调试效率，可选择RCP6-SA4C及配套控制器；探头总质量和拖链力明显增加时再转向50 W级伺服。

5.7 接口、标定与验收

驱动接口建议优先CANopen/CiA 402或EtherCAT，至少支持使能、回零、位置、速度、急停、实际位置、实际速度、限位、故障码和设备时间。脉冲加方向接口可作为原型备选，但必须另行采集编码器和限位状态，且不利于多设备统一诊断。

Erms=Σqcmd-qmeas2N	(5-7)

验收依次进行零点和比例标定、全行程单向误差、双向回程间隙、重复定位、满载速度跟踪、立壁端位保持、视觉动态对中和故障注入。每个位置同时保存命令值、编码器值、外部测量真值、运动方向、负载、温度和时间同步状态，不能只报告一次最佳结果。

6 相控阵与 TOFD 超声成像

本章构建相控阵与TOFD互补的超声检测链路，从声场和采样模型、RF预处理、FMC-TFM/PWI、TOFD深度校正、缺陷候选融合一直延伸到采集平台、探头与算法计算机选型。当前软件能够处理归档RF数据并完成离线成像，实机系统仍需完成采集卡驱动、楔块与试块标定、耦合质量监测以及检测标准下的性能验证。

6.1 组合检测机理与工作流程

相控阵通过多阵元发射接收和延时聚焦覆盖焊缝截面，适合观察反射体位置、方向和形态；TOFD在焊缝两侧布置一发一收探头，利用缺陷上下端点衍射波估计深度和高度，对裂纹高度定量更直接。两类数据共享扫描位置、滑轨位置、机器人位姿、材料与任务身份，但分别保留时基、声速、楔块、灵敏度和耦合质量记录。

图 4 相控阵与TOFD互补成像原理

表 6-1 相控阵与TOFD功能分工

| 技术 | 主要优势 | 主要局限 | 系统角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| FMC-TFM | 全矩阵数据支持任意像素聚焦和离线复核 | 数据量和计算量随阵元数平方增长 | 重点区域高质量重建和原始RF留存 |
| PWI | 少量角度即可快速成像，采集和计算负担较低 | 角度数量不足时分辨率和覆盖受限 | 在线预览、耦合检查和实时报警 |
| TOFD | 端点衍射对缺陷高度定量敏感 | 近表面盲区、侧向波和背壁波可能遮蔽端点 | 与相控阵交叉验证和高度定量 |

6.2 RF采集与预处理

采集链保存未经包络化的有符号RF波形，并记录采样率、样本数、触发时刻、发射事件、接收通道、增益、滤波、阵元位置和时间零点。预处理依次包括直流分量去除、带通滤波、公共模态抑制、时间增益补偿和解析信号计算。对RF信号s(t)，Hilbert解析信号及包络为

a(t) = s(t) + jH(s(t)), A(t) = |a(t)|	(6-1)

归一化分贝幅值采用

IdB= 20 log10|I|Imax+ ε	(6-2)

滤波频带应围绕探头实际中心频率和带宽确定，不能用合成数据参数替代实测频谱。公共模态抑制可减弱固定耦合回波，但也可能削弱沿扫描方向稳定的真实指示，因此原始RF必须保留，所有处理参数应可追溯。

6.3 FMC-TFM成像

N阵元FMC数据记为sᵢⱼ(t)，第i阵元发射、第j阵元接收。均匀介质中，像素r到发射和接收阵元的双程传播时间为

τij(r) =||r -ri|| + ||r -rj||c	(6-3)

TFM按传播时间对解析RF作线性插值并相干叠加：

ITFM(r) = |ΣᵢΣⱼaij(τij(r))|	(6-4)

相干因子利用同一像素上通道相位一致性抑制非相干噪声。设K为参与叠加的通道数，则

CFr=|Σₖaₖ(r)|2KΣₖ|aₖ(r)|2,ICF= CF · I	(6-5)

对64阵元、4096采样点、16 bit数据，一组FMC原始波形约32 MiB。若连续10组/s，净RF吞吐约320 MiB/s，尚未包含协议和文件系统开销。在线系统应优先采用预计算传播时间、GPU纹理插值、分块成像和异步写盘，计算不足时降为PWI预览而非丢弃原始数据。

6.4 PWI快速预览

PWI以M个角度发射平面波，每次事件由全部接收阵元采集。均匀介质中角度θₘ的发射时间近似为(x sinθₘ+z cosθₘ)/c，与接收传播时间相加后进行角度和阵元复合。其计算规模约为MNP，显著小于FMC的N²P。

IPWI(r) = |ΣₘΣⱼamj(τmj(r))|	(6-6)

角度范围和步长应由焊缝坡口、目标缺陷方向、阵元间距和栅瓣条件确定。PWI用于实时路径检查、耦合监测和快速报警；到达疑似区域后可提高角度数或保留FMC以执行更精细的TFM重建。

6.5 楔块折射与传播时间标定

存在楔块时，传播路径跨越楔块与钢板界面。入射角θ_w、折射角θ_s与两种介质声速c_w、c_s满足Snell定律

sin θcw=sin θcs	(6-7)

对每个像素可在界面上搜索使总传播时间最小的交点，这等价于Fermat原理。实际计算必须加入楔块延迟、阵元声学原点、温度引起的声速变化和工件表面曲率；若仍采用平面界面模型，应限制在曲率影响可忽略的局部区域。

6.6 TOFD深度校正、SAFT与定量

设TOFD探头中心间距为PCS，材料纵波声速为c，扣除公共楔块延迟后的传播时间为t。对称布置下深度与时间关系为

t(z) =2PCS22+z2c	(6-8)

z(t) =ct22-PCS22	(6-9)

B扫描按扫描位置堆叠A扫描，D扫描利用式（6-9）将时间轴重采样为深度轴。SAFT对每个像素按发射、接收和扫描位置计算传播时间并相干叠加；局部极大值和分贝阈值产生端点候选，同一横向位置附近的上、下端点配对后，缺陷高度为

hdefect=zlower-zupper	(6-10)

侧向波和背壁波分别约束近表面与近底面的可检测区。端点自动配对只能作为算法候选，最终判定还应结合波形相位、相控阵图像、标准试块响应和适用检测规范。

6.7 多模态缺陷融合与质量门控

相控阵指示和TOFD端点先变换到同一工件坐标系，再依据空间重叠、深度一致性、扫描时刻和焊缝身份关联。融合置信度可由各模态置信度和质量门控组合：

Cf=wpCPA+wtCTOFD+wgCgeom, Σw = 1	(6-11)

只有时间同步有效、耦合质量合格、增益未饱和、标定版本一致且探头位置处于有效范围时，融合结果才进入定量报告。两个模态冲突时应保留各自结果和冲突标记，不能通过平均值掩盖差异。

6.8 相控阵采集平台典型型号

采集平台的核心门槛是原始RF开放性、并行通道数、FMC/PWI能力、硬件触发/时间戳、持续吞吐和可集成SDK。以下为典型平台，不把仪器自带成像功能等同于本项目算法已经兼容。

表 6-2 相控阵采集平台典型型号对比

| 典型型号 | 通道与能力定位 | 本项目优势 | 限制及建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Eddyfi Panther 2 | 面向高性能PAUT与TFM应用，支持大阵元配置和高速采集 | 工业集成度高，适合作为64阵元FMC/PWI优先候选 | 采购前必须用SDK验证原始RF、事件时间戳、持续FMC吞吐和授权范围 |
| PEAK NDT LTPA系列 | 实验室/自动化相控阵控制器，强调FMC、TFM及开放软件集成 | 便于研究算法和自定义采集序列，适合开发阶段 | 需按具体LTPA配置核对发射/接收并行数、连接器、机箱尺寸和工业环境能力 |
| Evident FocusPX 32:128 | 32个并行通道、128路多路复用的工业PAUT采集单元 | 成熟工业生态、网络接口和自动化集成经验丰富 | 无法一次并行接收完整64阵元，FMC速度和数据访问受配置限制；作为32通道扫描替代方案 |

推荐顺序为：优先验证Panther 2能否以64阵元连续输出带硬件时间戳的原始FMC/PWI；算法研发阶段可并行评估LTPA开放接口；当系统接受32通道孔径或多路复用速度时，FocusPX可作为工业成熟度较高的替代。

6.9 相控阵与TOFD探头典型型号

探头不能脱离板厚、焊缝坡口、检测面、缺陷方向和适用规范单独定型。当前以5 MHz、64阵元线阵作为中等板厚焊缝的工程起点，并保留更高或更低频率方案处理薄板分辨率和厚板衰减之间的权衡。

表 6-3 相控阵探头典型型号对比

| 典型型号 | 主要特征 | 适用性 | 定型要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Evident 5L64-A32 | 5 MHz、64阵元标准线阵系列，配套楔块生态较完整 | 与64阵元FMC/PWI算法基线匹配，优先候选 | 核对阵元间距、孔径、连接器、折射角和目标板厚声束覆盖 |
| Evident 5L64-A12 | 5 MHz、64阵元线阵的另一标准外形/楔块体系 | 机械包络或楔块需求不适合A32时替代 | 以最新目录确认有效孔径、近表面盲区和楔块型号 |
| Imasonic 5 MHz 64阵元定制线阵 | 可按孔径、阵元间距、曲率和连接器定制 | 适合储罐曲率或组合探头架需要特殊外形时 | 成本和交期较高，必须通过声场仿真、通道一致性和标准试块验证 |

表 6-4 TOFD探头典型型号对比

| 典型型号 | 中心频率定位 | 适用边界 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Evident C543-SM | 5 MHz小晶片宽带TOFD探头 | 中等板厚的分辨率与衰减折中 | 当前优先候选，配45°/60°/70°楔块并按板厚计算PCS |
| Evident C542-SM | 约7.5 MHz TOFD探头 | 薄板或需要更高端点分辨率，衰减更大 | 用于薄板对比试验，不直接替代5 MHz方案 |
| Evident C544-SM | 约3.5 MHz TOFD探头 | 较厚或衰减较大材料，分辨率相对降低 | 用于厚板和长声程替代方案 |

TOFD的一对探头必须成对标定灵敏度、楔块延迟、声学原点和PCS。探头架应提供独立弹簧随动、可调间距、稳定法向压力和耦合剂通道；组合安装时还要避免相控阵楔块、TOFD楔块和局部相机互相遮挡。

6.10 超声算法计算机与存储选型

TFM性能受不规则内存访问、插值和复数累加约束，不能用INT8 TOPS直接替代实测。算法机需同时承担采集接收、环形缓冲、PWI预览、TFM/TOFD重建、机器人上下文绑定和高速写盘。建议至少64 GB统一或系统内存、2 TB高耐久NVMe、2.5/10 GbE以及采集器所需PCIe或网络接口。

DFMC=N2SB,CTFM≈N2P,CPWI≈ MNP	(6-12)

表 6-5 超声算法计算机典型型号对比

| 典型型号 | 计算与接口定位 | 优势 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Advantech MIC-733-AO（AGX Orin 64 GB配置） | 工业边缘AI系统，AGX Orin级GPU，提供工业接口和扩展能力 | 较适合机器人长期运行、GPU成像与高速网络集成 | 优先工程候选；确认具体SKU、NVMe散热和采集器接口 |
| Seeed reComputer Industrial J5012 | AGX Orin 64 GB级工业边缘计算平台，体积和接口适合原型集成 | 开发生态友好，便于CUDA和ROS 2部署 | 高性价比候选；验证环境温度、振动固定和持续写盘 |
| NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB Developer Kit | 最高275 TOPS级开发平台，CUDA工具链完整 | 最适合算法开发、性能分析和采集接口验证 | 仅用于实验室与样机，不作为最终无风扇工业整机 |

首选MIC-733-AO级工业整机作为最终方向，J5012用于成本和体积受限的工程样机，官方开发套件用于算法基准。最终选择以64×64×4096真实RF、目标图像网格和30 min以上持续采集重建压力测试为准，记录P95/P99延迟、GPU利用率、温度、功耗、写盘吞吐和丢帧。

6.11 标定、试验与验收

表 6-6 超声链路标定与验收项目

| 阶段 | 主要内容 | 输出量 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子与通道 | 脉冲幅度、接收增益、采样率、通道串扰和一致性 | 逐通道幅相响应、噪声和坏道表 | 屏蔽坏道或返修采集器 |
| 声学几何 | 声速、楔块延迟、阵元位置、折射角、PCS和声学原点 | 带版本号的标定参数及不确定度 | 限制工作范围或重新标定 |
| 耦合与扫描 | 法向压力、耦合剂流量、侧向波/背壁波稳定性和扫描间距 | 耦合质量、位置误差和丢扫率 | 暂停采集并请求重新耦合 |
| 成像性能 | 标准试块上的定位、分辨率、信噪比、端点召回和高度误差 | 均值、95%分位、最差值及POD试验计划 | 调整频率、楔块、PCS和算法阈值 |
| 系统压力 | 连续采集、GPU重建、写盘、网络和时间同步故障注入 | P95/P99延迟、吞吐、温度、丢帧和恢复时间 | 降级到PWI、保留RF并安全停车 |

现有64×64×512 FMC-TFM基线重建约1.56 s，9×64×512 PWI约0.255 s；合成TOFD验证集可用于回归测试，但不能代表现场检出概率或法规能力。最终报告必须基于真实材料、真实楔块、标准试块和盲测数据，并保留原始RF以支持复核。

7 INS、时间同步与空间融合

本章建立贯穿底盘、双相机、滑轨和超声采集的统一时空基准。核心原则是以传感器采集时刻解释数据，以任务身份和样本序号关联记录，以坐标变换链完成空间投影，并把时间偏差、标定版本和不确定度作为结果质量的一部分保存。

7.1 成像与视觉所需的底盘数据

视觉和超声并不需要底盘全部内部状态，而需要能够重建采集瞬间运动、姿态、滑轨位置和安全上下文的最小完备数据集。所有连续量都应带采样时间和协方差，所有离散安全量应保留最近样本时间，避免把不同时间的状态拼接成一个虚假瞬时状态。

表 7-1 视觉与超声模块所需底盘数据

| 数据类别 | 关键字段 | 建议更新/事件方式 | 主要用途 | 有效性要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 融合位姿 | 位置、四元数姿态、位姿协方差、坐标系 | 50～100 Hz联调起点 | 三维焊缝和超声指示映射到局部地图 | 时间单调、四元数归一、协方差有限 |
| 底盘速度 | 三轴线速度、角速度及协方差 | 50～100 Hz | 运动补偿、目标选择、延迟误差估计 | 与位姿同一时间基准 |
| IMU/INS | 姿态、角速度、线加速度、状态等级 | 100 Hz级或设备原生频率 | 曲壁法向、短时姿态变化和振动识别 | 饱和、温漂和时间偏差可诊断 |
| 轮组状态 | 四轮转角、轮速、驱动电流和故障 | 50～100 Hz | 打滑识别和状态估计质量评价 | 关节身份完整且零位已标定 |
| 滑轨状态 | 位置、速度、目标、回零、限位、故障 | 不低于控制闭环；事件即时上报 | 动态相机外参和探头声学中心位置 | 编码器、限位和时间戳一致 |
| 吸附与安全 | 磁间隙、吸附裕量、倾角、急停、驱动使能 | 安全事件即时，诊断10～50 Hz | 决定视觉/超声结果能否驱动执行机构 | 独立看门狗，不依赖算法机存活 |
| 任务上下文 | 任务ID、样本序号、焊缝ID、运行模式 | 状态变化和每次采集 | 跨设备关联、断点续扫和结果追溯 | 任务ID唯一，样本序号单调 |
| 标定与软件版本 | 坐标系、内外参、声学标定、模型版本 | 启动及变更事件 | 复现坐标链和算法结果 | 版本不可为空且与原始数据绑定 |

视觉模块重点使用位姿、速度、滑轨状态和安全门控；超声模块除上述数据外，还必须绑定声学标定、耦合状态、扫描位置和采集事件时间。轮速、电流与磁间隙通常不直接进入成像公式，但决定状态估计协方差和数据是否可用于定量。

7.2 三类时间语义与统一时钟

每条数据至少区分采集时刻、主机接收时刻和处理完成时刻。采集时刻描述物理观测发生的瞬间，是空间融合的唯一主索引；接收时刻用于诊断总线和网络延迟；处理完成时刻用于性能统计和结果有效期判断。超声A扫内部的纳秒或微秒采样轴表示声传播时间，不能替代机器人运动时间。

表 7-2 时间字段及其使用边界

| 时间字段 | 产生位置 | 允许用途 | 禁止用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备原始计数 | 相机、采集卡或传感器硬件 | 保存原始证据并映射到统一时钟 | 未映射前直接与其他设备比较 |
| 采集时刻 | 硬件触发、曝光或采样事件 | 位姿/滑轨插值、空间投影、样本关联 | 用消息到达时刻替代 |
| 主机接收时刻 | 驱动或中间件入口 | 测量传输延迟、排查拥塞 | 作为动态外参的时间 |
| 处理完成时刻 | 算法输出端 | P95/P99延迟和有效期判断 | 解释原始图像或RF的物理位置 |
| 声传播时间轴 | 超声波形内部 | 深度和传播路径计算 | 作为机器人位姿时间 |

三台计算设备通过有线网络共享统一时钟。优先采用支持硬件时间戳的IEEE 1588 PTP；不具备硬件时间戳时，可用chrony/NTP作为开发阶段方案，但必须实测偏差、漂移和网络拥塞下的最坏值。时钟失锁时继续保存原始数据和各自时间，但停止定量空间融合。

7.3 设备时钟到系统时间的映射

相机和超声采集器可能输出独立设备计数。短时间窗口内可用仿射模型把设备时间t_d映射到系统时间t_s，其中a描述频率偏差，b描述时钟偏移：

ts= atd+ b	(7-1)

映射参数应由成对时间观测在滑动窗口内稳健估计，并保存残差、样本数和生效区间。若残差突然增大、设备计数回绕或系统时间跳变，应关闭当前映射并建立新时间段，禁止跨越不连续点插值。

εclock= max |ts,i- (atd,i+ b)|	(7-2)

7.4 时间缓冲与采集时刻插值

底盘位姿、IMU和滑轨状态存入按时间严格递增的有限缓冲区。对于位于相邻采样t_k和t_{k+1}之间的采集时刻t，插值比例为

α =t -tktk+1-tk	(7-3)

位置、线速度、角速度和滑轨位置采用线性插值：

x(t) = (1 - α)xk+ αxk+1	(7-4)

姿态四元数采用球面线性插值。设两端单位四元数夹角为θ，则

q(t) =sin((1 - α)θ)sin θqk+sin(αθ)sin θqk+1	(7-5)

回零、限位、使能和故障等离散量不做数值插值，采用距采集时刻最近的样本并保留其时间偏差。当前联调可把最近原始样本偏差5 ms作为严格定量门限起点；该数值不是固定结论，最终应由机器人速度、允许定位误差和传感器频率反推。

Δtmax≤eallowvmax+ ε	(7-6)

7.5 坐标系与空间变换链

系统至少定义局部地图坐标、机器人基体坐标、钢壁表面坐标、滑轨坐标、顶部相机坐标、探头相机坐标和超声探头声学坐标。任一三维点进入地图前必须明确源坐标、目标坐标、采集时刻和标定版本。探头传感器点的完整变换链为

Pmap=Tmap←base(t)Tbase←rail(q(t))Trail←sensorPsensor	(7-7)

顶部固定相机不包含滑轨动态变换；探头相机和超声声学中心必须使用同一采集时刻的滑轨位置。变换链中任何一段缺失、时间无效或标定版本不一致时，只保留传感器局部结果，不生成地图坐标。

7.6 储罐曲面坐标与地图表达

局部里程坐标适合短距离规划，但大型储罐长距离扫查会累积漂移，并且平面地图不能自然表达周向闭合。已知储罐轴线和半径R时，可将笛卡尔点映射为轴向高度z、周向角θ和径向残差ρ：

θ = atan2(y, x), s = Rθ, ρ =x2+y2- R	(7-8)

焊缝和障碍可同时保存局部笛卡尔表示与储罐展开坐标(s,z)。地图记忆模块进行同一焊缝关联时应综合空间距离、方向、时间和任务身份；跨越周向零点时使用角度环绕距离，避免把相邻位置错误分成两条焊缝。

7.7 不确定度传播与误差预算

最终缺陷位置误差来自相机/超声测量、外参、底盘位姿、滑轨位置和时钟偏差。设结果函数为g(ξ)，输入协方差为Σ_ξ，一阶传播为

Σout≈JΣξJT,J= ∂g/∂ξ	(7-9)

时间偏差造成的平移误差近似为速度与时间偏差之积，转动造成的点位误差还与传感器到旋转中心的距离L有关：

etime≈vmax|Δt| + Lωmax|Δt|	(7-10)

表 7-3 时空融合误差预算

| 误差源 | 可观测量 | 影响方向 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备时钟偏差 | 映射残差、PTP状态、接收延迟 | 沿运动方向和旋转方向 | 硬件时间戳、分段映射、超限拒绝融合 |
| 底盘位姿漂移 | 协方差、闭环残差、重复路径偏差 | 全局位置和焊缝身份 | INS/轮速融合、储罐几何约束和地标校正 |
| 滑轨编码误差 | 回程间隙、比例误差、重复定位 | 探头横向位置 | 双向标定、采集时插值和端位限制 |
| 相机/探头外参 | 独立验证点残差、温度和支架状态 | 固定偏差和角度放大误差 | 刚性安装、版本化标定和定期复核 |
| 声速/楔块误差 | 试块时基、温度和厚度真值 | 超声深度与高度 | 材料批次和温度标定，保存不确定度 |

7.8 采集上下文与数据契约

每次图像、TOFD A扫或FMC/PWI事件生成一个不可变采集上下文，至少包含任务ID、样本序号、统一采集时刻、原始设备计数、位姿、IMU、滑轨状态、各数据时间偏差、坐标系、标定版本和有效性说明。原始数据文件、结构化结果和日志使用同一任务ID与样本序号关联。

表 7-4 采集上下文质量门控

| 门控项 | 通过条件 | 未通过时处理 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 时钟锁定且最近样本偏差不超过门限 | 归档原始数据，禁止定量空间融合 |
| 坐标 | 源/目标坐标存在，变换链连续 | 仅保存局部坐标结果 |
| 标定 | 设备身份、分辨率、楔块和标定版本匹配 | 标记配置错误并暂停自动检测 |
| 运动 | 速度、加速度和滑轨状态在允许范围 | 降速或暂停采集，避免运动模糊和耦合失稳 |
| 安全 | 吸附、急停、驱动和限位状态正常 | 停止执行机构，算法结果不得绕过安全链 |
| 数据质量 | 相机深度、超声耦合和通道质量达标 | 保留低质量记录并请求重扫 |

7.9 同步设备典型方案与验收

表 7-5 时间同步网络典型设备

| 典型设备 | 能力定位 | 适用方式 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| Moxa TSN-G5008系列 | 支持TSN与IEEE 1588v2的工业管理型交换机 | 机器人三机有线网络和硬件时间戳转发优先候选 | 确认具体型号的PTP配置文件、透明/边界时钟角色 |
| Hirschmann BOBCAT BRS系列 | 工业管理型交换机，部分配置支持精确时间协议 | 高可靠工业网络替代方案 | 不同SKU端口和PTP能力不同，按数据手册冻结 |
| Meinberg microSyncHR | 紧凑型PTP/NTP时间服务器或主时钟平台 | 需要独立GNSS/高稳定主时钟时使用 | 比赛室内环境需评估GNSS可用性和保持精度 |

验收应在静止、匀速、旋转、滑轨往返及网络拥塞下进行。记录时钟偏差、漂移、映射残差、最近样本偏差和最终空间误差，并注入主时钟丢失、时间跳变、设备重启和乱序消息，确认系统能够分段重建时间映射并阻止无效数据进入定量结果。

8 计算设备部署与算力估计

本章给出“底盘主控制器 + 视觉算法机 + 超声算法机”的三设备部署。双算法分别运行在视觉与超声两台高性能计算机上，底盘主控制器独立承担安全、运动、状态融合和任务仲裁。该结构以安全实时性、接口归属、数据局部性和故障隔离为主要依据。

8.1 部署原则与三设备边界

表 8-1 三设备职责与禁止越界

| 设备 | 主要职责 | 本地高速接口 | 禁止承担的职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘主控制器 | 任务状态机、运动规划、轮端与滑轨控制、INS融合、时间上下文、安全诊断 | CAN/CAN-FD、EtherCAT或串口；双网口 | 不运行高负载视觉/TFM；算法机不得绕过其安全仲裁 |
| 视觉算法机 | 双相机采集、RGB-D对齐、分割、中心线、三维曲线和多焊缝候选 | 两路独立USB 3.x根控制器、NVMe、千兆/2.5GbE | 不直接控制轮端或滑轨驱动器 |
| 超声算法机 | 采集器接入、RF缓冲、PWI/TFM/TOFD、结果融合和高速归档 | 采集器高速接口、2.5/10GbE、NVMe | 不承担底盘闭环和急停决策 |

三台设备通过低带宽状态和特征消息协同，原始双相机流优先在视觉机本地处理，原始RF优先在超声机本地缓存和写盘。底盘主控只接收中心线、横向误差、缺陷候选、设备状态和数据引用，避免大数据突发阻塞安全通信。

8.2 进程与任务调度

表 8-2 进程级部署和实时优先级

| 进程类别 | 所在设备 | 时序等级 | 调度与隔离建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱动使能、急停、看门狗 | 底盘实时控制层 | 硬实时/最高优先级 | 独立MCU或伺服驱动器，网络断开仍能停车 |
| 轮端/滑轨控制、状态采样 | 底盘主控与实时层 | 周期实时 | 固定CPU、内存锁定、限时通信和超时归零 |
| 状态融合、任务仲裁 | 底盘主控 | 软实时 | 50～100 Hz起点，独立于日志和UI线程 |
| 相机采集与视觉推理 | 视觉机 | 吞吐实时 | 采集、GPU推理、后处理分线程，使用有界队列 |
| RF采集与环形缓冲 | 超声机 | 无丢帧优先 | 采集线程高于成像，缓冲与写盘异步 |
| PWI预览/TFM重建 | 超声机 | 可降级计算 | GPU流分级，采集拥塞时优先保RF |
| 日志、上传和远程UI | 各设备/地面站 | 低优先级 | 限速、批量写入，不与控制共享无界队列 |

8.3 底盘主控制器资源预算与型号

底盘主控的CPU负载主要来自ROS 2通信、状态融合、规划、诊断和记录，GPU不是必要条件。关键指标是Linux驱动完整性、双网口、隔离CAN/串口、9～36 V供电、无风扇散热、上电自启动和可测量的调度抖动。内存建议不少于8 GB，工业SSD不少于128 GB，并由独立MCU或伺服驱动器承担电流/速度环。

表 8-3 底盘主控制器典型型号

| 典型型号 | 平台与接口定位 | 优势 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Advantech UNO-137 V2系列 | Intel Atom x6413E级无风扇工业计算机，工业通信扩展 | 体积和功耗适合底盘，工业供电与长期运行能力较好 | 优先工程候选；按SKU确认CAN扩展和Linux支持 |
| OnLogic Karbon 410系列 | 加固无风扇x86边缘计算机，多网口和扩展选项 | 接口扩展与环境适应性较强 | 空间和预算允许时的高可靠替代 |
| Siemens SIMATIC IPC127E | 紧凑型工业PC，工业自动化生态成熟 | 生命周期和维护体系完善 | 成本较高；采购前确认Ubuntu/ROS 2驱动与接口开放性 |

8.4 视觉算力、内存与计算机选型

轻量分割网络单帧192×192约0.474 GMAC。双相机各30帧/s时网络计算量为

Cvision= 2 fCframe= 2 × 30 × 0.474 = 28.44 GMAC/s	(8-1)

若一次乘加按两次浮点运算计，网络约56.9 GFLOP/s；加上RGB-D对齐、OpenCV后处理、三维投影和四倍工程余量，持续FP16预算取不低于0.25 TFLOP/s。显存需求较小，真正风险是两路USB带宽、内存拷贝、热降频和尾延迟。

表 8-4 视觉算法机典型型号

| 典型型号 | 平台定位 | 优势 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Seeed reComputer Industrial J4012 | Jetson Orin NX 16 GB工业边缘平台 | 接口和CUDA生态适合双相机，体积较紧凑 | 当前优先候选，验证两路USB根控制器和持续散热 |
| AAEON BOXER-8641AI | Orin NX级无风扇AI边缘系统 | 工业机箱、宽压和接口集成度较高 | 环境可靠性优先的替代方案 |
| Jetson Orin NX 16 GB开发套件/载板 | 开发与性能分析平台 | 调试资料和生态完善 | 仅用于实验室算法验证，不直接作为最终工业整机 |

8.5 超声算力、内存访问与计算机选型

TFM的核心工作量是每个像素对N²通道进行传播时间查找、插值和复数累加。P为图像像素数、M为PWI角度数时：

CTFM≈N2P,CPWI≈ MNP	(8-2)

64阵元、16 261像素的TFM约需6.66×10⁷次通道-像素采样。性能受不规则内存访问和插值制约，不能按INT8 TOPS直接换算。超声算法机建议64 GB内存、2 TB以上高耐久NVMe、2.5/10GbE和采集器需要的PCIe或网络接口。

表 8-5 超声算法机典型型号

| 典型型号 | 平台定位 | 优势 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Advantech MIC-733-AO（AGX Orin 64 GB配置） | 工业AGX Orin边缘AI系统 | GPU、工业接口和长期运行能力平衡较好 | 最终工程方向优先候选 |
| Seeed reComputer Industrial J5012 | AGX Orin 64 GB级工业边缘平台 | 成本和开发便利性较好 | 工程样机和算法联调候选 |
| Jetson AGX Orin 64 GB Developer Kit | 最高275 TOPS级开发平台 | CUDA分析和性能基准方便 | 实验室开发使用，不代替环境和EMC合格整机 |

8.6 相机、超声与网络带宽预算

未压缩视频的数据率按分辨率W×H、每像素字节B和帧率f估算：

Rimage= WHBf	(8-3)

顶部1280×720@30的RGB8约82.9 MB/s、Z16深度约55.3 MB/s；探头640×480@30的RGB8约27.6 MB/s、Z16约18.4 MB/s，双相机合计约184 MB/s，未计USB协议开销。应优先连接不同USB根控制器并在本机处理，不把未压缩双流持续发送到底盘主控。

FMC每组数据量为阵元数平方、采样点数和样本字节数之积：

DFMC=N2SB	(8-4)

64×64×4096×16 bit约32 MiB/组；10组/s为320 MiB/s，已超过普通千兆以太网有效吞吐，应采用采集器本地接口、2.5/10GbE或降低采集事件率。控制和状态网络应与原始RF传输采用VLAN、独立端口或物理分网，安全消息配置高优先级和有界队列。

表 8-6 网络流量分级与传输策略

| 流量类别 | 典型数据 | 带宽特征 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全控制 | 急停、使能、速度、限位和故障 | 低带宽、低延迟、不可阻塞 | 有线独立优先级，超时归零，禁止跨公网依赖 |
| 状态与特征 | 位姿、中心线、横向误差、缺陷候选 | 低至中带宽、需要时间戳 | ROS 2可靠性按主题配置，保留序号和有效期 |
| 相机原始流 | 双路RGB-D | 约184 MB/s未压缩 | 视觉机本地USB和短期缓存，仅按需上传 |
| 超声原始RF | FMC/PWI/TOFD | 最高数百MiB/s | 超声机本地环形缓冲与NVMe写盘，2.5/10GbE按需转移 |
| 日志与远程UI | 诊断、缩略结果和操作命令 | 可延迟、可限速 | 后台批量传输，不影响控制与采集 |

8.7 存储容量与数据生命周期

持续数据量由平均写入速率R和作业时长T决定：

V = RT	(8-5)

320 MiB/s的FMC连续一小时约1.10 TiB，因此不能默认全程以10组/s永久保存。建议采用PWI连续预览、事件触发FMC、环形缓存前后保留和任务结束后分级归档。原始RF、标定、任务上下文和最终结构化结果为长期证据；中间可视化图像可重建，不应优先占用存储。

表 8-7 数据保留层级

| 层级 | 内容 | 保留策略 | 完整性措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0原始证据 | RF、关键RGB-D帧、设备原始时间 | 任务内全量或事件触发，长期归档关键段 | 校验和、只追加清单、设备与标定版本 |
| L1标准化数据 | 对齐波形、三维中心线、采集上下文 | 随任务长期保存 | 结构化格式、单位和坐标系明确 |
| L2算法结果 | 图像网格、缺陷候选、置信度 | 长期保存并可重新计算 | 模型版本、参数和质量门控 |
| L3可视化缓存 | PNG、预览视频和临时日志 | 容量受限、自动轮转 | 不作为唯一检测证据 |

8.8 ROS 2通信、QoS与反压控制

传感器高频状态允许使用保留最新样本的有界队列，任务状态、故障和检测结果使用可靠传输并保留序号。任何队列都必须有容量上限；消费者落后时，视觉预览可丢旧帧，RF采集应优先写入环形缓冲，控制命令则按有效期拒绝过期数据。

Tage=tnow-tcapture≤Tvalid	(8-6)

算法机与底盘主控之间传输结果时携带任务ID、样本序号、采集时刻、坐标系、置信度和有效期。服务发现、日志上传和远程显示不得与急停或驱动命令共享无界线程池。

8.9 故障隔离与分级降级

表 8-8 计算与通信故障的降级策略

| 故障 | 局部处理 | 系统级动作 | 数据处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉机过载或掉线 | 停止发布新轨迹，保留诊断 | 底盘减速，短时保持后停车；滑轨保持 | 保存最后有效样本和故障时间 |
| 超声机过载 | 优先RF采集和写盘，暂停TFM | 可降为PWI预览或暂停扫查 | 不得静默丢RF，记录缺口 |
| 底盘主控异常 | 实时层命令超时归零并保持安全 | 急停/停车，算法机不得接管驱动 | 各机关闭任务并保存未完成状态 |
| PTP失锁 | 标记统一时间无效 | 停止定量融合，可低速完成安全停车 | 保存原始设备时钟用于离线恢复 |
| NVMe空间不足 | 停止非关键预览缓存 | 禁止开始新FMC任务，安全结束当前段 | 保护已有原始数据，不循环覆盖证据 |
| 网络拥塞 | 限速日志和可视化 | 控制流保持优先，必要时断开大数据传输 | 本地缓存，恢复后校验传输 |

8.10 电源、散热与环境集成

计算设备选型还需校核整机供电、启动浪涌、GPU峰值功耗、储罐表面温度、密闭箱散热、振动和电磁兼容。底盘主控与安全MCU使用独立受保护电源支路；视觉和超声算法机允许在电量不足时受控降频或关机，但不得影响驱动急停和永磁吸附保持。NVMe应选高耐久型号并提供温度监控。

建议对三设备分别测量空闲、典型和峰值功耗，并以任务时间T和转换效率η估算电池能量需求：

Ebattery≥T ΣPiη	(8-7)

8.11 部署验收与性能判据

表 8-9 三设备部署验收项目

| 对象 | 测试负载 | 关键记录 | 通过原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘主控 | 规划、融合、滑轨和诊断并发 | 周期抖动、P99延迟、CPU、命令超时 | 高负载下安全闭环仍满足制动和失联要求 |
| 视觉机 | 双相机30 fps连续2 h | 丢帧、P50/P95/P99、温度、USB重连 | 无持续降频，错误可恢复且不发布过期结果 |
| 超声机 | 64×64×4096、目标网格和持续写盘 | 采集缺口、重建延迟、GPU、NVMe温度 | 采集优先，无静默丢帧，降级行为可追溯 |
| 网络/PTP | 控制、状态、大数据和拥塞注入 | 时钟偏差、丢包、延迟和恢复时间 | 大数据负载不阻塞安全控制，失锁触发门控 |
| 整机 | 满载爬壁、相机和超声同时运行 | 功耗、温度、轨迹误差、定位误差和故障响应 | 满足比赛指标并保留完整原始证据 |

最终设备冻结不以单项CPU、GPU或TOPS宣传值决定，而以真实采集链、端到端尾延迟、持续写盘、时间同步、温升和故障恢复的联合压力测试决定。底盘安全权限始终留在底盘主控制器及实时层，视觉和超声算法机只提供带有效期和质量标记的建议结果。

9 物料选型与系统集成

9.1 系统集成原则与选型边界

物料选型不是把若干部件型号简单叠加，而是将吸附安全、机械包络、声学覆盖、计算吞吐、时间同步和环境防护共同约束到可制造系统。选型流程采用“需求基线—候选比较—接口样件—联合试验—采购冻结”五级闭环。任何候选设备只有在机械图、供电曲线、通信协议、驱动可获得性和环境试验均闭合后，才能由候选状态转为冻结状态。比赛资料未明确板厚、坡口、涂层和表面温度的参数，探头、楔块、耦合结构及最终增益因此必须保留条件化选择，不能仅凭中心频率冻结。

表 9-1 关键设备候选与工程建议

| 对象 | 典型型号 | 主要能力 | 本项目建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘主控 | 研华 UNO-137 V2；OnLogic Karbon 410；西门子 IPC127E | 无风扇 x86、工业供电、多网络与扩展接口 | UNO-137 V2 为样机优先候选；另设独立安全控制单元 |
| 顶部/探头相机 | Intel RealSense D405；D435f；Basler blaze-101 | 近距 RGB-D 或工业 ToF 深度 | 已选 D405 作为双相机基线；用保护窗、主动补光和实物标定确认 |
| 视觉计算机 | reComputer Industrial J4012；AAEON BOXER-8641AI；Orin NX 工业载板 | Orin NX 16 GB 级 CUDA 推理 | J4012 优先用于工程样机，持续双流与温升试验后冻结 |
| 超声计算机 | 研华 MIC-733-AO；reComputer Industrial J5012；AGX Orin 64 GB 开发套件 | AGX Orin 64 GB 级 GPU、NVMe 与高速网络 | MIC-733-AO 为工业方向；开发套件仅用于实验室基准 |
| 相控阵采集 | Eddyfi Panther 2；PEAK NDT LTPA；Evident FocusPX 32:128 | FMC/PWI、原始 RF、自动化接口 | 优先验证 Panther 2 与 LTPA 的 SDK、时间戳和持续吞吐 |
| 相控阵探头 | Evident 5L64-A32；5L64-A12；Imasonic 定制 64 阵元 | 5 MHz、64 阵元线阵 | A32 为起点；按板厚、孔径与楔块声场再冻结 |
| TOFD 探头 | Evident C543-SM；C542-SM；C544-SM | 5 MHz、7.5 MHz、3.5 MHz 宽带探头 | 5 MHz 为中等板厚起点，薄板和厚板分别对比另两型 |
| 横向滑轨 | HIWIN KK40；THK KR20；IAI RCP6-SA4C | 约 200 mm 有效行程、闭环位置反馈 | KK40 为样机优先候选；定型前测背隙、负载和污染防护 |

9.2 总体物料分层与冻结状态

系统物料按安全承载层、感知与执行层、检测层、计算通信层和保障层组织。安全承载层包括永磁吸附轮、车体、驱动转向、回收绳和失效保持机构；感知与执行层包括两台 RGB-D 相机、惯性测量单元、编码器、滑轨及限位；检测层包括相控阵与 TOFD 探头、楔块、耦合系统和采集器；计算通信层包括三类计算设备、交换机和无线桥；保障层包括电池、配电、防护壳体、散热、拖链和备件。分层可以防止算法设备的更新影响安全保持链路。

表 9-2 物料冻结矩阵

| 层级 | 当前状态 | 冻结输入 | 冻结判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘与吸附 | 方案基线 | 额定载荷、曲率、涂层间隙、湿壁摩擦 | 静态保持、抗倾覆、制动和 50 m 实机爬升 |
| 双相机 | 型号基线 | 工作距离、视场、保护窗、USB 拓扑 | 深度有效率、三维误差、污染恢复和持续帧率 |
| 滑轨与探头架 | 候选 | 探头质量、行程、横向力、声学中心 | 重复定位、背隙、动态外参和双限位 |
| 超声采集与探头 | 参数候选 | 板厚、坡口、声速、频率、阵元与 PCS | 标准试块覆盖、通道一致性、原始 RF 与时间戳 |
| 计算与网络 | 推荐候选 | 负载、带宽、写盘、温升、时钟 | 联合压力测试 P95/P99 延迟及故障恢复 |
| 安全与保障 | 待实机联调 | 风险分析、急停、失电、回收和防护 | 单故障不失附、故障可诊断、数据可恢复 |

9.3 质量、重心与抗倾覆预算

新增计算机、滑轨和探头会同时增加总质量并前移重心。质量预算应从部件实测值而非样本宣传值建立，并预留线缆、壳体、紧固件和耦合剂质量。总质量与重心坐标分别为：

mΣ=i1nmi	(9-1)

rc=i1nmirimΣ	(9-2)

在最不利姿态下，应以吸附合力、牵引绳载荷和重力对外缘支点的力矩校核抗倾覆。定义吸附稳定力矩减去重力与扰动力矩的剩余量：

Mres=Fada-mΣgdg-Ftdt>0	(9-3)

工程冻结时不仅要求名义值大于零，还应对涂层间隙、曲率、湿滑和局部悬空施加安全系数。重件尽量靠近壁面和几何中心，超声计算机若必须上车，应与前端探头组件形成质量平衡，电池位置用于微调而不得遮挡维护通道。

9.4 供电、配电与保护

驱动器、两台算法计算机、采集器和耦合泵具有不同的稳态功率与启动峰值。配电采用安全控制、运动驱动、视觉计算、超声采集/计算和辅助设备五个受保护支路；急停切断危险运动能源，但永磁吸附和独立安全控制保持有效。峰值功率和额定电源约束可写为：

Ppeak=i1nkiPi,Ppeakηp≤Prated	(9-4)

其中峰值系数覆盖电机加速、GPU 瞬态和采集器发射负载。电池有效能量按任务平均功率、持续时间和放电效率估算：

Ebat≥Tηbi1nPi,avg	(9-5)

表 9-3 配电支路与保护要求

| 支路 | 典型负载 | 保护与监测 | 失效响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全控制 | 安全控制单元、急停、姿态与附着监测 | 独立熔断、欠压保持、看门狗 | 立即禁止运动并保持/回收 |
| 运动驱动 | 轮端驱动、转向、滑轨 | 分支过流、母线电压、电机温度 | 制动、停止滑轨、保留状态 |
| 视觉计算 | 双相机、视觉算法机 | USB 过流、温度、受控关机 | 降速或停车，不影响附着 |
| 超声检测 | 采集器、超声算法机、耦合泵 | 浪涌、隔离、写盘与温度 | 停止发射并封存当前采集 |
| 辅助通信 | 交换机、无线桥、照明 | 独立保险和电源质量记录 | 本地自治停车，等待链路恢复 |

9.5 通信、连接器与线缆集成

底盘控制与安全状态使用确定性有线网络或现场总线；视觉原始流优先在视觉计算机本地消费；超声原始 RF 经采集器本地接口或 2.5/10 GbE 进入超声计算机。控制消息、时间同步、结果摘要和大容量原始数据采用逻辑分网及有界队列。机器人运动方向变化时，滑轨拖链和探头线缆不得产生附加横向力；相机、编码器和触发线采用锁紧连接器，模拟接收线与电机功率线分槽布设并在单点实施屏蔽接地。

表 9-4 关键接口冻结清单

| 接口 | 建议形式 | 必须冻结的字段/参数 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘—驱动 | CAN/CANopen 或 EtherCAT | 轴号、单位、周期、超时、故障码 | 断线、乱序、过期命令与急停注入 |
| 相机—视觉机 | 两路 USB 3.x 独立根控制器 | 序列号、深度比例、分辨率、帧率 | 双流持续采集、重连与带宽压力 |
| 采集器—超声机 | PCIe、专用总线或高速以太网 | RF 格式、触发号、采样率、硬件时刻 | 持续 FMC/PWI、丢组与写盘测试 |
| 三机数据总线 | 千兆控制网与 PTP | 任务号、序号、坐标系、质量和有效期 | 漂移、延迟、丢包和主时钟切换 |
| 远程链路 | 工业 Wi-Fi/无线桥 | 加密、心跳、带宽降级和断链策略 | 100 m 视距及储罐遮挡、多径测试 |

9.6 防护、耦合与热管理

储罐表面可能存在铁锈、油污、冷凝水和耦合剂飞溅。相机保护窗须验证对红外主动深度的透射与多径影响，并设置可更换透明片、气幕或刮擦结构；探头架需要恒定法向压力和可排液结构。电气箱体不能仅凭防护等级封闭，必须建立 GPU、采集器和电源的热路径。热试验在最大持续负载、最高环境温度和最不利安装方向下记录核心温度、降频、掉帧与写盘性能。

9.7 可维护性、备件与采购入场验收

相机、探头、楔块、滑轨滑块、轮面、保险、连接器和拖链列为现场可更换单元。每个可更换单元绑定序列号、标定版本和累计工时；更换相机、探头或滑轨关键件后必须触发对应标定。采购入场先检查型号、接口和固件，再进行尺寸质量实测、电气绝缘、空载通信、短时满载和标定基线测试，形成可追溯的设备档案。

10 软件实现与数据组织

10.1 软件分层与模块边界

软件按设备驱动、状态估计、任务协调、算法处理、数据服务和安全监督六层组织。设备驱动只完成硬件单位转换和状态上报；状态估计融合惯性、轮端和滑轨信息；任务协调管理巡检阶段与资源互锁；视觉和超声算法产生带置信度的建议结果；数据服务负责原始数据、标定和结果索引；安全监督独立判断附着、通信、超时和急停。算法输出不得直接绕过任务协调层驱动轮端或滑轨。

表 10-1 软件模块的输入、输出与失效边界

| 功能域 | 主要输入 | 主要输出 | 失效边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘运动 | 目标轨迹、姿态、轮端反馈 | 里程计、执行状态、故障 | 失效时制动并保持附着 |
| 焊缝视觉 | 双相机 RGB-D、标定、姿态 | 全局焊缝、局部偏差、质量 | 低质量只允许降速/停车建议 |
| 滑轨对中 | 局部偏差、滑轨位置、限位 | 位置命令、跟踪状态 | 越界或过期数据立即停止 |
| 超声采集成像 | 触发、RF、位姿、声学校准 | 图像、候选缺陷、质量 | 保留 RF，不直接判定法规合格 |
| 地图记忆 | 焊缝、障碍、位姿与观测质量 | 持久对象、分支关联、重访提示 | 不确定对象不得覆盖已确认记录 |
| 安全监督 | 心跳、附着、温度、急停 | 许可、降级与锁存故障 | 最高优先级且独立于算法置信度 |

10.2 ROS 2 接口与消息契约

跨模块消息至少包含任务标识、递增样本序号、采集时刻、主机接收时刻、时钟源、同步有效性、坐标系、标定标识、质量标志和数据有效期。控制命令额外包含期望值、速度/加速度限制、命令来源、优先级和超时。结果消息携带算法及模型版本，避免同一任务中不同参数的结果不可区分。消息的新版本以向后兼容方式增加字段，单位统一使用国际单位制。

消息新鲜度由当前控制时刻与采集时刻之差确定：

amsg=tnow-tcapture≤τvalid	(10-1)

超过有效期的数据仍可归档，但不得进入闭环控制。相机预览允许丢弃旧帧，控制命令与检测结果采用可靠传输；所有队列均有容量上限，并记录丢弃计数和最后连续序号。

10.3 任务状态机与资源互锁

表 10-2 巡检任务状态机

| 状态 | 进入条件 | 主要动作 | 异常转移 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自检 | 上电且急停复位 | 检查附着、时钟、标定、存储与设备 | 任一关键项失败进入锁存故障 |
| 建图/寻缝 | 自检通过 | 顶部相机建图，低速接近目标焊缝 | 目标丢失则停车等待确认 |
| 对中 | 目标焊缝已关联 | 探头相机估计偏差，滑轨闭环定位 | 多焊缝歧义或限位触发则保持 |
| 检测 | 耦合、对中和同步有效 | PWI 连续预览，按策略触发 FMC/TOFD | 耦合差、缓存满或时间失效则暂停 |
| 绕障/重定位 | 地图发现障碍或焊缝分支 | 保存断点，底盘绕行并重关联 | 关联失败转人工确认 |
| 结束/归档 | 路径完成或人工终止 | 停止发射，落盘索引并生成摘要 | 写盘失败保留环形缓存并报警 |

10.4 多焊缝选择与地图记忆

当图像中存在两条以上中心线，系统先根据中心线间的最小距离和拓扑分离度判定为多候选，再结合当前行驶方向、上一帧跟踪对象、地图中的焊缝标识、曲率连续性和滑轨可达性评分。直行时优先延续与当前航向夹角最小且与历史轨迹连续的焊缝；转弯或任务指定分支时，使用计划分支标识覆盖默认连续性。若第一与第二候选得分差小于歧义阈值，则不自动切换，底盘减速并请求更稳定观测。

Jj=wθ|θj-θv|+wddj,hist+wrrj-wqqj	(10-2)

地图采用工件坐标中的持久对象而不是单帧像素。焊缝对象保存中心线、分支拓扑、观测次数、置信度、最后观测时刻和检测覆盖区间；障碍对象保存几何包络、膨胀半径、来源和可见性。新观测先与历史对象做空间门控，再更新几何和置信度；无法关联的对象新建暂存记录，经多次观测确认后升级。地图写入使用事务式快照和追加日志，断电后可以重放恢复。

10.5 数据目录、命名与采集上下文

数据按任务而不是按程序目录组织。一个任务根目录下分别保存清单、原始数据、标定快照、同步状态、派生结果、日志和报告。原始图像、深度、RF 和编码器记录只追加不覆盖；派生掩膜、中心线、三维点、超声图像与缺陷候选可由清单重建。文件名使用任务标识、设备短名、采集时刻和样本序号，避免人工描述参与唯一性。

表 10-3 最小采集上下文字段

| 字段组 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | task_id、工件、焊缝编号、操作者、开始/结束时刻 | 任务级索引与责任追溯 |
| 样本 | sample_index、capture_stamp、receive_stamp、trigger_id | 跨传感器关联与顺序检查 |
| 时间 | clock_source、offset、drift、sync_valid | 判断时间配准是否可用于融合 |
| 空间 | frame_id、位姿、滑轨位置、calibration_id | 映射到统一工件坐标 |
| 设备 | 型号、序列号、固件、采样/曝光参数 | 复现实验条件 |
| 算法 | 软件提交、模型版本、参数摘要、质量标志 | 离线重算和结果比较 |
| 完整性 | 大小、校验值、写入状态、父数据标识 | 发现截断、错配与派生链断裂 |

10.6 配置、标定与模型版本管理

运行配置分为设备静态参数、任务参数和在线状态三类。静态参数包括相机内参、相机到车体外参、滑轨轴向与声学中心、探头阵元坐标、楔块延迟和材料声速；任务参数包括目标焊缝、速度、采集模式和阈值；在线状态包括温度、同步质量、耦合质量和缓存占用。静态参数使用不可变版本，任务启动时生成快照并写入清单。模型文件同时记录训练数据版本、输入尺度、归一化、阈值、导出格式和独立测试指标。

10.7 训练、导出与部署流程

视觉模型从数据清洗、任务级划分、增强、训练、独立测试、模型导出到目标设备基准测试逐级推进。数据划分以采集任务或工件为单位，防止同一视频相邻帧同时进入训练和测试。导出后使用固定样本比较原框架与部署引擎的掩膜差异，并在目标计算机上记录预处理、推理、后处理和消息发布的分段延迟。超声算法则以原始 RF 和元数据为输入，所有成像网格、声速、滤波、孔径及阈值写入结果清单。

10.8 日志、诊断与故障恢复

诊断数据分为安全事件、设备健康、性能计数和算法质量四类。日志采用单调序号和统一时间，关键状态变化立即持久化，重复高频告警进行限频汇总。故障恢复遵循“先停止危险动作、再封存证据、后尝试重连”的顺序；相机或网络重连后不自动恢复检测，必须重新确认时间同步、标定绑定和目标焊缝关联。地图和任务状态定期保存检查点，恢复后从已确认的最后检测区间继续。

10.9 数据完整性与可复现性

每个数据对象记录字节长度和 SHA-256 校验值，任务清单保存父子派生关系。任务数据率等于各数据流单样本大小与采样频率之和：

Rdata=i1nSifi	(10-3)

系统以预算值监视缓存和磁盘剩余时间；接近阈值时优先保留原始 RF、标定、位姿和结构化结果，降低预览帧率或停止非关键可视化。任何清理动作写入审计日志，不在采集中直接删除尚未形成完整清单的数据。

10.10 自动测试与持续集成

当前代码检索到视觉几何与中心线相关测试函数 27 个、超声成像测试函数 8 个、滑轨与地图记忆测试函数 15 个、时间缓冲测试函数 7 个。该数量表示测试定义规模，不等同于某次环境下的全部通过数量。持续集成应分别运行纯算法单元测试、消息契约测试、记录数据回放、仿真系统测试和目标硬件冒烟测试，并保存依赖锁定、测试日志和失败样本。

表 10-4 测试层级与发布门槛

| 层级 | 覆盖对象 | 触发时机 | 发布门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 几何、中心线、滤波、成像与评价函数 | 每次代码变更 | 确定性结果与边界用例通过 |
| 接口测试 | 消息字段、单位、超时和兼容性 | 接口或配置变更 | 生产者与消费者契约一致 |
| 回放测试 | 图像、深度、RF、位姿与地图 | 算法或模型变更 | 关键指标不低于批准基线 |
| 仿真测试 | 轨迹、多焊缝、障碍和故障注入 | 系统集成构建 | 完成性、安全净空和恢复满足门槛 |
| 硬件测试 | 相机、滑轨、采集器、时钟与写盘 | 候选发布 | 持续负载、温升和失效响应合格 |

11 实验结果与讨论

11.1 实验设计与证据等级

本章只引用项目结果目录中可复核的结构化指标。证据分为四级：单元/接口测试用于证明局部逻辑；独立数据集用于证明特定数据域内算法性能；物理仿真用于证明控制链和规划行为；标准试块与实机现场试验才可证明工程指标。当前结果主要属于前三类，因此不能直接推导 50 m 立壁运行、100 m 无线控制、缺陷定位 ±5 mm 或定量 ±5% 已达标。

11.2 焊缝分割结果

独立测试集包含 223 个样本，分割损失为 0.0580，Dice 为 0.9867，IoU 为 0.9737，像素准确率为 0.9946。Dice 与 IoU 分别定义为：

Dice=2TP2TP+FP+FN	(11-1)

IoU=TPTP+FP+FN	(11-2)

高像素指标说明模型在当前数据域内能稳定提取焊缝区域，但像素准确率会受到大面积背景影响，不能单独用于控制评价。更重要的是测试样本是否覆盖真实储罐的铁锈、反光、保护窗、耦合剂、弧面透视和运动模糊；部署前应按工件和采集任务重新划分目标域数据并进行盲测。

表 11-1 视觉独立测试集结果

| 指标 | 结果 | 工程解释 |
| --- | --- | --- |
| 样本数 | 223 | 独立测试集规模 |
| 损失 | 0.0580 | 用于同一训练配置内比较 |
| Dice | 0.9867 | 焊缝区域重叠度高 |
| IoU | 0.9737 | 对误分与漏分更严格 |
| 像素准确率 | 0.9946 | 受背景比例影响，不能替代中心线指标 |

11.3 中心线与局部定位结果

223 个测试样本均得到有效中心线，缺失预测为 0。预测与真值中心线的平均对称距离为 3.3208 px，中位数为 1.7230 px，95% 分位为 10.0502 px，平均端点误差为 16.0376 px；3 px 和 5 px 内覆盖率分别为 86.61% 与 92.10%。对称距离可表示为预测点集与真值点集双向最近距离的平均：

dsym=12[p∈Pming‖p-g‖|P|+g∈Gminp‖g-p‖|G|]	(11-3)

均值明显高于中位数且 95% 分位达到 10.05 px，说明少量复杂样本形成长尾；端点误差又明显大于主体中心线距离，表明断裂、支路和短焊缝端部仍是滑轨控制风险。像素误差只有结合探头相机的内参、深度、工作距离和外参后才能换算为毫米，当前结果不能直接声明满足探头对中精度。

表 11-2 中心线评价结果

| 指标 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 有效中心线 | 223/223 | 当前测试域无缺失输出 |
| 对称距离均值/中位数 | 3.3208 / 1.7230 px | 存在右偏长尾 |
| 对称距离 P95 | 10.0502 px | 需针对复杂样本设置质量门控 |
| 平均端点误差 | 16.0376 px | 端部与分支处理仍需加强 |
| 3 px / 5 px 覆盖率 | 86.61% / 92.10% | 可作为部署回归基线 |

11.4 底盘完成性、避障与连续速度

完成性复现实验中，两种规划模式均到达目标并满足终态稳定条件。模式 1 的最终位置误差为 6.68 mm、平均规划轨迹误差为 3.91 mm；模式 2 分别为 14.93 mm 和 6.96 mm。平均轨迹误差按实际采样位置到规划路径最近点距离计算：

epath=1Nk1Nminq∈‖pk-q‖	(11-4)

避障复现实验中两种模式均未出现实际安全越界，最小实际净空分别为 42.78 mm 和 36.32 mm，平均轨迹误差为 5.81 mm 和 5.11 mm。连续速度实验中，模式 1 内部平均速度 0.10344 m/s、峰值 0.13286 m/s、平均轨迹误差 18.55 mm；模式 2 为 0.08816 m/s、0.13249 m/s 和 25.08 mm，两种模式内部低速事件均为 0。连续速度工况的轨迹误差明显高于短路径完成性实验，说明平滑速度、动态重规划与跟踪控制之间仍有折中。

表 11-3 底盘仿真实验汇总

| 实验 | 模式 1 | 模式 2 | 讨论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成性 | 终点 6.68 mm；均值 3.91 mm | 终点 14.93 mm；均值 6.96 mm | 两种模式均完成，模式 2 终点误差较大 |
| 避障净空 | 最小 42.78 mm；无越界 | 最小 36.32 mm；无越界 | 实际轨迹满足该场景安全边界 |
| 连续速度 | 均速 0.10344 m/s；误差 18.55 mm | 均速 0.08816 m/s；误差 25.08 mm | 无内部低速事件，但误差增大 |
| 规划边界 | 最小边界净空约 0.03 mm | 最小边界净空 −17.33 mm | 模式 2 规划裕量出现负值，配置需复核 |

特别需要指出，连续速度模式 2 的最小规划边界净空为 −17.33 mm，尽管仿真记录未判定实际安全越界，这一负裕量说明规划膨胀、跟踪误差余量和边界判定之间尚未完全一致。实机前应将规划边界、车体包络和最大跟踪误差统一到同一安全模型，并开展曲面、负载变化和传感器延迟的鲁棒性测试。

11.5 FMC-TFM 与 PWI 成像结果

FMC 基线数据规模为 64×64×512，采样率 25 MHz，材料声速 6400 m/s，中心频率 5 MHz；成像网格横向 −20～20 mm、深度 5～30 mm，像素间隔 0.25 mm。CPU 基线处理时间 1.5623 s，峰值位于 x=0 mm、z=20.75 mm。PWI 数据规模为 9×64×512，在相同采样与网格条件下处理时间 0.2546 s，峰值位于 x=0 mm、z=21.0 mm。

ρtime=tPWItFMC=0.163	(11-5)

PWI 耗时约为 FMC 基线的 16.3%，验证了以 PWI 连续预览和耦合检查、以 FMC 留存重点区域并离线或准实时 TFM 的部署路线。两种方法峰值深度相差 0.25 mm，等于一个网格像素；但这只说明该开发数据上的成像一致性，真实楔块、折射声速、阵元位置和曲面耦合仍需标准试块标定。

表 11-4 相控阵成像基线

| 方法 | RF 规模 | 处理时间 | 峰值位置 | 适用角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FMC-TFM | 64×64×512 | 1.5623 s | 0 mm，20.75 mm | 重点区域高质量重建与原始证据 |
| PWI | 9×64×512 | 0.2546 s | 0 mm，21.00 mm | 在线预览、耦合监测和快速筛查 |

11.6 TOFD 端点与尺寸评价

TOFD 验证集包含 19 个案例和 18 个真值缺陷。上端点召回率为 100%，下端点召回率为 77.78%，形成有效尺寸的召回率为 61.11%，正常案例误报率为 0。上、下端点平均误差分别为 0.1413 mm 和 0.2046 mm，高度平均绝对误差为 0.0657 mm，处理时间为 5.5456 s。召回率和平均绝对误差定义为：

Recall=TPTP+FN	(11-6)

MAE=1Ni1N|hi-hi,true|	(11-7)

下端点召回和尺寸召回显著低于上端点，说明弱下端点容易受到焊缝杂波、侧向波或背壁波遮蔽。较小的高度误差只统计成功形成尺寸的案例，不能掩盖未定量案例，因此必须同时报告召回与误差。该数据为半解析合成数据，只能用于算法开发，不代表现场检出概率、法规评定能力或真实材料中的定量精度。

11.7 软件成熟度与局限性

自动测试已经覆盖视觉几何与中心线、超声成像、滑轨控制、地图记忆和时间缓冲等关键局部逻辑，但尚缺同一硬件时钟下双相机—滑轨—超声联合回放、长时间磁盘压力、网络主时钟切换、相机保护窗污染、真实采集器丢组和 50 m 立壁全流程证据。当前视觉结果存在数据域偏移风险，底盘结果存在仿真到实机的动力学差距，超声结果存在合成/开发数据到真实焊缝的声学差距。下一阶段评价应优先收集失败样本和 P95/P99 长尾，而不是继续只提高均值。

12 标定、试验与验收方法

12.1 总体原则与证据链

验收遵循“量具可溯源、输入可复现、过程有记录、结论有统计、失败可定位”的原则。每项指标建立需求—试验—原始记录—计算脚本—报告结论的证据链。单项算法数据不能替代系统验收；比赛目标只有在冻结硬件、批准配置、标准试块和规定现场条件下由独立真值验证后方可声明达到。验收分为部件入场、子系统标定、联合台架、实机储罐和最终盲测五个阶段。

表 12-1 验收阶段与放行条件

| 阶段 | 主要对象 | 证据 | 放行条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件入场 | 相机、滑轨、采集器、探头、计算机 | 型号、序列号、尺寸、电气与通信记录 | 与采购规范一致，无关键缺陷 |
| 子系统标定 | 底盘、视觉、滑轨、超声、时间 | 标定原始数据、残差、不确定度和版本 | 残差与重复性低于内部门槛 |
| 联合台架 | 双相机—滑轨—采集—三机网络 | 延迟、吞吐、温升、故障注入 | 连续运行和降级策略有效 |
| 实机储罐 | 吸附、爬升、绕障、耦合与无线 | 轨迹、净空、断链、50 m/100 m 记录 | 安全无越界，任务完整 |
| 最终盲测 | 缺陷定位与定量 | 独立真值、逐例结果和统计报告 | 按赛事判据通过且无数据剔除争议 |

12.2 底盘吸附与运动试验

底盘先在水平、倾斜和立壁上进行静态附着、起停、转向与失电保持，再逐步增加额定载荷、湿壁、涂层间隙、曲率和局部悬空。测量轮端法向力、滑移、姿态、驱动电流、温升和回收绳张力。动态试验采用可重复路径，在不同速度和载荷下报告终点误差、平均/P95/最大轨迹误差以及最小障碍净空。任何附着裕量异常、不可控滑移或安全链失效均为一票否决。

50 m 爬升试验应先通过短距离分级验证，再在具有独立防坠保护的实际储罐或等效结构上进行。连续爬升记录全程高度、速度、停顿、附着状态、电池、温度、无线链路与故障事件，规定中途人工干预、重启或更换电池是否构成失败。

12.3 双相机标定与三维定位试验

两台相机分别完成内参、畸变和深度比例标定，再标定到车体及滑轨参考坐标的外参。顶部相机使用覆盖工作视场的三维靶标评价全局焊缝定位；探头相机在实际保护窗、照明和工作距离下，用横向位移台产生已知偏差。测试点覆盖视场中心、边缘、不同深度和倾角，按均值、P95、最大值及深度有效率报告。更换相机、保护窗或安装支架后必须重新验证。

e3D=(x-xtrue)2+(y-ytrue)2+(z-ztrue)2	(12-1)

三维误差必须进一步传播到滑轨横向控制量和最终缺陷工件坐标，不能只报告重投影像素误差。反光、锈蚀、耦合剂污染、保护窗水滴和运动模糊作为稳健性工况，低置信度时应验证停车或保持逻辑。

12.4 滑轨与声学中心标定

滑轨标定包括原点、编码器比例、运动轴方向、正反向间隙、行程端点和相机—探头声学中心偏置。用激光位移计或量块在多个位置执行双向往返，报告位置误差、重复性和回差；在探头负载、拖链和耦合软管均安装的状态下重复。动态试验从图像采集时刻推算对应滑轨位置，验证加减速过程中外参随位置更新。

xrail=srail(c-c0)+bdir	(12-2)

其中编码器比例和方向相关回差由正反向测量拟合。验收同时覆盖软限位、硬限位、通信超时、位置跳变和双限位冲突；任一异常均必须停止滑轨并禁止超声发射继续依赖错误位置。

12.5 超声电子与声学校准

电子校准检查发射幅度、接收增益、采样率、噪声、串扰、通道延迟和坏道。声学校准使用适用标准试块确定材料声速、楔块延迟、阵元位置、折射角、声学原点、TOFD 探头中心间距、灵敏度和时间校正增益。相控阵声场应覆盖目标板厚与焊缝体积，TOFD 应验证侧向波、背壁波、近表面盲区和端点分辨率。所有参数与探头、楔块、温度和试块序列号绑定。

TOFD 深度由传播时间、声速与几何关系反演，实际验收使用标定后的完整几何模型。简化对称布置下，距中线水平半跨距为 a、传播时间为 t 时，反射/衍射点深度可写为：

z=ct22-a2	(12-3)

该式用于说明声速、时基和探头间距都会进入深度误差。真实楔块折射与曲面几何必须由标定模型处理，不以简化式直接出具检测结论。

12.6 时间同步与空间融合验收

三台计算设备优先使用硬件支持的 PTP 统一时钟，传感器保留硬件采集时刻和主机接收时刻。静止、匀速、转弯和滑轨往返工况下，比较相机、超声、惯性和编码器的事件对齐；注入主时钟切换、漂移、固定延迟、抖动和丢包，验证同步无效门控。一次融合上下文内各数据源的时间离散度为：

Δtsync=maxi(ti)-mini(ti)	(12-4)

验收门槛应由机器人最大速度、允许定位误差和滑轨速度共同反推；超过门槛时，结果可离线保存但不得标记为有效融合。空间融合用已标定的坐标链将相机中心线、滑轨位置、超声声学中心和底盘位姿转换到工件坐标，并通过独立三维靶点和人工已知缺陷交叉验证。

12.7 网络与 100 m 无线控制试验

无线测试至少包含 100 m 视距、储罐遮挡、沿曲面绕行、多径干扰和并发数据回传。记录往返时延、P95/P99 抖动、丢包、重连时间和有效吞吐。控制链只传输低带宽命令和状态，原始视频与 RF 采用本地存储或受控降码率；断链后机器人应在规定时间内本地停车并保持附着，不依赖远端持续发送急停。恢复链路后需人工或状态机确认，禁止自动恢复危险运动。

12.8 系统级连续检测与 50 m 爬升

系统级试验将寻缝、多焊缝选择、地图记忆、绕障、探头对中、耦合、PWI 预览、FMC/TOFD 采集和任务归档串联。试验路线包含直缝、分支/交叉焊缝、可绕障碍、短时遮挡和重访区段；独立记录人工真值。50 m 作业同时考察电池、热稳定、拖链、耦合剂余量、无线链路和磁性附着，而不是仅验证几何爬升高度。通过要求包括无安全越界、无未解释数据缺口、所有检测样本可映射到工件坐标且任务清单完整。

12.9 缺陷定位 ±5 mm 与定量 ±5% 验收

使用具有可溯源真值的标准试块和盲测件，覆盖不同板厚、缺陷类型、深度、长度、倾角和焊缝区域。算法参数在揭盲前冻结，逐例输出缺陷存在性、三维位置、尺寸、置信度和质量标志。定位误差以工件坐标中的欧氏距离或赛事指定方向误差计算；定量相对误差为：

esize=|sest-strue|strue×100%	(12-5)

±5 mm 和 ±5% 的具体通过规则必须明确是逐例上限、某一分位数还是均值要求，并与比赛正式规则一致。报告不得只统计成功定量的案例；漏检、未定量、误报和无效质量样本都应保留在分母或单独列示。若赛事未规定统计口径，建议同时给出均值、中位数、P95、最大值、召回率和误报率。

12.10 故障注入、安全与恢复

表 12-2 系统故障注入矩阵

| 故障 | 预期检测 | 安全动作 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相机断开/深度失效 | 帧序号中断、质量下降 | 停止滑轨闭环并降速或停车 | 重连、标定绑定和稳定观测通过 |
| 滑轨通信/限位异常 | 心跳超时、位置冲突 | 停止滑轨、禁止相关超声触发 | 人工复位并重新确认零点 |
| 采集器丢组/缓存满 | 触发号不连续、占用率越界 | 暂停采集，封存完整组 | 容量恢复且数据链完整 |
| 时钟漂移/主时钟切换 | 偏差或锁定状态越界 | fusion_valid 置无效并暂停融合检测 | 稳定锁定达到规定时间 |
| 算法机过温/进程退出 | 健康监测或看门狗触发 | 保留底盘安全自治并停车 | 温度、进程和任务状态复核 |
| 无线断链 | 心跳超时 | 本地受控停车并保持附着 | 链路稳定且人工确认 |
| 底盘驱动或姿态异常 | 驱动故障、滑移或倾角越界 | 立即制动、保持/回收，一票否决 | 排故后重新执行自检 |

12.11 不确定度、统计报告与最终判定

缺陷工件坐标的不确定度来自相机三维、相机外参、底盘位姿、滑轨位置、声速、时基、阵元/探头几何和算法拾取。独立近似条件下，合成标准不确定度采用均方根传播：

uc=i1nui2	(12-6)

若误差源相关，应使用协方差传播而不能简单平方求和。最终报告包含试验配置、环境、设备与标定版本、盲测规则、原始记录索引、数据完整性、逐例结果、置信区间和失败分析。缺陷检出能力需要足够样本量、不同缺陷尺寸和独立真值建立 POD 或等效统计证据；当前 19 例半解析 TOFD 数据不满足现场 POD 结论。

表 12-3 比赛目标的最终证据要求

| 目标 | 当前证据 | 尚需完成的最终证据 | 判定状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 m 爬升 | 短路径物理仿真 | 冻结实机、额定载荷、连续 50 m 与安全记录 | 待实机验收 |
| 100 m 无线控制 | 网络架构与降级设计 | 实际储罐环境 100 m、P95/P99 与断链测试 | 待现场验收 |
| 定位 ±5 mm | 视觉像素指标、仿真轨迹与开发超声峰值 | 标准试块/盲测件的工件坐标逐例误差 | 待联合验收 |
| 定量 ±5% | 半解析 TOFD 成功案例误差 | 真实试块多尺寸盲测，含漏检与未定量案例 | 待盲测验收 |
| 连续智能检测 | 局部算法与接口测试 | 多焊缝、地图、绕障、对中、成像和归档全流程 | 待系统验收 |

13 结论

本文提出了面向大型承压储罐焊缝的爬壁式智能超声检测机器人总体实现方案。系统以四轮独立转向永磁吸附底盘为移动载体，以顶部与探头位置双 RGB-D 相机形成全局路径和局部对中两级视觉，以横向滑轨维持超声声学中心对准，以 PAUT FMC/PWI-TFM 与 TOFD-SAFT 提供互补成像，并通过 INS、编码器和统一采集时间把检测结果映射到工件坐标。基于现有代码给出了运动学、分割损失、OpenCV 中心线、RGB-D 投影、动态外参、TFM、TOFD 和时间插值的数学表达，同时完成底盘主控、双算法计算机、相机、采集器和探头的工程选型。

下一阶段的关键不是继续扩充离线功能，而是完成真实 D405 标定、滑轨与探头机械定型、采集卡原始 RF 在线接入、CUDA 成像加速、目标域视觉数据采集以及标准试块和 50 m/100 m 系统验收。安全控制、原始数据和质量状态必须独立于算法置信度保留。

参考文献

[1] 湖南安卓特种设备科技有限公司. CS-202621大型承压储罐爬壁式智能超声检测机器人比赛方案[Z]. 2026.

[2] ASME. BPVC Section V: Nondestructive Examination[S]. New York: American Society of Mechanical Engineers, 2025.

[3] API. API Standard 653: Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction[S]. 5th ed. Washington, DC: American Petroleum Institute, 2014.

[4] ISO. ISO 13588:2019 Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Use of automated phased array technology[S]. Geneva: ISO, 2019.

[5] ISO. ISO 10863:2020 Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD)[S]. Geneva: ISO, 2020.

[6] ISO. ISO 23864:2021 Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Use of automated total focusing technique (TFM) and related technologies[S]. Geneva: ISO, 2021.

[7] KALRA L P, GU J, MENG M. A wall climbing robot for oil tank inspection[C]//2006 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics. 2006: 1523-1528. DOI: 10.1109/ROBIO.2006.340155.

[8] LI J, LI B, DONG L, et al. Weld seam identification and tracking of inspection robot based on deep learning network[J]. Drones, 2022, 6(8): 216. DOI: 10.3390/drones6080216.

[9] YANG L, FAN J, HUO B, et al. Image denoising of seam images with deep learning for laser vision seam tracking[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(6): 6098-6107. DOI: 10.1109/JSEN.2022.3147489.

[10] HOLMES C, DRINKWATER B W, WILCOX P D. Post-processing of the full matrix of ultrasonic transmit-receive array data for non-destructive evaluation[J]. NDT & E International, 2005, 38(8): 701-711. DOI: 10.1016/j.ndteint.2005.04.002.

[11] SUMANA, KUMAR A. Phased array ultrasonic imaging using angle beam virtual source full matrix capture-total focusing method[J]. NDT & E International, 2020, 116: 102324. DOI: 10.1016/j.ndteint.2020.102324.

[12] MACENSKI S, FOOTE T, GERKEY B, et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild[J]. Science Robotics, 2022, 7(66): eabm6074. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.